Техническое задание

Кабинет флюорографический подвижной с цифровым флюорографом

на базе шасси ISUZU (или эквивалент) с аппаратом ПроСкан-7000 (или эквивалент)

| ### № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Одобрение типа транспортного средства | Наличие |  |
| 1.2 | Комплект документов для регистрации в ГАИ-ГИБДД. | Наличие |  |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |  |
| 1.4 | Сертификат Соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 1.5 | Регистрационного удостоверения МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 1.7 | Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |  |
| 1.8 | Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения | Наличие |  |
| 2. | Шасси- ISUZU (или эквивалент) |  |  |
| # 2.1 | # Мощность двигателя, (кВт/об.вмин) ,не менее | 110/2600 |  |
| # 2.2 | Рулевая колонка, регулируемая по высоте и наклону | Наличие |  |
| # 2.3 | Спинка среднего сиденья может складываться, образуя столик. | Наличие |  |
| # 2.4 | # Колесная формула | 4х2 |  |
| # 2.5 | # Общие габариты, мм, не менее | 7300х2500х3500 |  |
| 3. | Кузов |  |  |
| # 3.1 | # Цельнометаллический, утепленный | Наличие |  |
| 3.2 | Внутренняя обшивка стен и потолка- светлый пластик | Наличие |  |
| 3.3 | Пол утепленный, наружная обивка пола - линолеум | Наличие |  |
| 4. | Рентгенозащитная кабина |  |  |
| 4.1 | Свинцовый эквивалент, мм, не менее | 1.2 |  |
| 4.2 | Подъемник для пациентов | Наличие |  |
| 4.3 | Высота перемещения подъемника, см, не менее | 50 |  |
| 4.4 | Сканирующий механизм с щелевым коллиматором | Наличие |  |
| 4.5 | Гонадная защита | Наличие |  |
| 4.6 | Защита черепа и щитовидной железы | Наличие |  |
| 5. | Сканирующая полупроводниковая линейка |  |  |
| 5.1 | Линейный кремниевый детектор | Наличие |  |
| 5.2 | Размер кадра, мм, не менее | 390 х 390 |  |
| 5.3 | Контрастная разрешающая способность, бит на пиксель, не менее | 16 |  |
| 5.4 | Пространственное разрешение (в плоскости пациента), пар линий/мм, не менее | 3,2 |  |
| 5.5 | Динамический диапазон, раз, не менее | 1600 |  |
| 5.6 | Контрастная чувствительность, %, не более | 1,0 |  |
| 5.7 | Доза на кадр в плоскости приемника изображения, мкР, не более | 250 |  |
| 5.8 | Время сканирования, сек, не более | 5 |  |
| 5.9 | Время получения диагностической информации на экране монитора с момента окончания сканирования, сек, не более | 10 |  |
| 6. | Рентгеновская трубка |  |  |
| 6.1 | Скорость вращения анода, об/мин, не менее | 10 000 |  |
| 6.2 | Размер рабочего фокуса, мм, не более | 0,3 х 0,3 |  |
| 7. | Рентгеновское питающее устройство |  |  |
| 7.1 | Питающее устройство,кВт, не менее | 30 |  |
| 7.2 | Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не менее | 60 - 125 |  |
| 7.3 | Пульсации напряжения, %, не более | 5 |  |
| 7.4 | Точность поддержания анодного напряжения,% , не более | 2 |  |
| 8. | Программно-аппаратный комплекс |  |  |
| 8.1 | Особенности аппаратной комплектации |  |  |
| 8.1.1 | Автоматическое рабочее место врача-рентгенолога | Наличие |  |
| 8.1.2 | Автоматическое рабочее место рентгенлаборанта | Наличие |  |
| 8.1.3 | Дисковый накопитель, предназначенный для хранения архива снимков | Наличие |  |
| 8.1.4 | Принтер для печати медицинских снимков на термобумаге и голубой термопленке | Наличие |  |
| 8.1.5 | Офисный лазерный принтер класса HP LaserJet P2055, формат бумаги А4 | Наличие |  |
| 8.2 | Общие характеристики автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога |  |  |
| 8.2.1 | Объём оперативной памяти, Мб, не менее | 2048 |  |
| 8.2.2 | Антивирусное программное обеспечения | Наличие |  |
| 8.2.3 | Программное обеспечение | Наличие |  |
| 8.2.4 | Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии | Наличие |  |
| 8.2.5 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 8.3 | Персональные характеристики автоматического рабочего места лаборанта |  |  |
| 8.3.1 | Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600х1050, яркостью не менее 300 кД/м² | Наличие |  |
| 8.4 | Персональные характеристики автоматического рабочего места врача |  |  |
| 8.4.1 | Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 17 дюймов (43 см), разрешением не менее 1280х1024, яркостью не менее 250 кД/м² | Наличие |  |
| 8.4.2 | Монохромный медицинский монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600x1200, яркостью не менее 900 кД/м² | Наличие |  |
| 8.5 | Общие возможности ПО автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога |  |  |
| 8.5.1 | Ведение базы данных пациентов: |  |  |
|  | - Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, адрес места работы и профессия, наименование контингента и группы риска, номер и/или название участка, нахождение на контроле патологии | Наличие |  |
|  | - Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный контингент, профессия и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям | Наличие |  |
| 8.5.2 | Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате: |  |  |
|  | - Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель) | Наличие |  |
|  | - Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям | Наличие |  |
| 8.5.3 | Работа с изображениями: |  |  |
|  | - Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000. | Наличие |  |
|  | - Работа с изображениями и сопутствующей им информацией | Наличие |  |
| 8.5.4 | Просмотр и обработка изображений: |  |  |
| А) | Функции визуального анализа: |  |  |
|  | - вывод всех изображений исследования на просмотровый стол "в одно нажатие" | Наличие |  |
|  | - вывод одновременно на просмотровый стол до 4 изображений | Наличие |  |
|  | - вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана | Наличие |  |
|  | - инструмент "линза" с переключаемым увеличением 2 и 4 раза | Наличие |  |
|  | - поворот изображения на угол, кратный 90 градусов | Наличие |  |
|  | - зеркальное отображение изображения (вертикальное/горизонтальное) | Наличие |  |
|  | - управление яркостью/контрастностью изображения | Наличие |  |
|  | - просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета) | Наличие |  |
| Б) | Функции постобработки изображения: |  |  |
|  | - автоматическое определение яркости и контраста изображения | Наличие |  |
|  | - автоматическая и ручная нормализация изображения | Наличие |  |
|  | - гамма-коррекция | Наличие |  |
|  | - усиление резкости | Наличие |  |
|  | - подчеркивание границ | Наличие |  |
|  | - нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера | Наличие |  |
|  | - уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура | Наличие |  |
| В) | Функции рентгенометрии: |  |  |
|  | - измерение размеров | Наличие |  |
|  | - измерение расстояний | Наличие |  |
|  | - измерение углов | Наличие |  |
|  | - измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей | Наличие |  |
|  | - измерение статистических характеристик изображения и/или выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) | Наличие |  |
|  | - оценка оптической плотности в заданной точке | Наличие |  |
|  | - получение гистограммы изображения/выделенной части изображения | Наличие |  |
|  | - построение профиля яркости вдоль выделенной линии | Наличие |  |
| 8.5.5 | Печать изображений: |  |  |
|  | - Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на Windows-принтеры формата А3, А4, А5. | Наличие |  |
|  | - Печать изображений на медицинские термопринтеры, определенные в системе MS Windows. | Наличие |  |
|  | - Печать до 4 изображений на одном листе для Windows-принтера. | Наличие |  |
|  | - Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов. | Наличие |  |
|  | - Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики. | Наличие |  |
| 8.5.6 | Составление протоколов по исследованию: |  |  |
| 8.5.6.1 | Используя формализованный протокол описания исследования: |  |  |
|  | - Создание и редактирование формализованного протокола по исследованию, используя описания синдромов и симптомов в диалоговом режиме. | Наличие |  |
|  | - Возможность редактирования синдромов в протоколе по исследованию. | Наличие |  |
| 8.5.6.2 | Используя справочник шаблонов описания исследования: |  |  |
|  | - Создание протокола исследования посредством выбора необходимого шаблона из справочника шаблонов, хранящегося в БД программы. | Наличие |  |
|  | - Возможность редактирования справочника шаблонов врачом-рентгенологом без участия технических специалистов | Наличие |  |
| 8.5.6.3 | Создание произвольного протокола по исследованию в свободной форме | Наличие |  |
| 8.5.6.4 | Сохранение и печать протоколов: |  |  |
|  | - печать протоколов исследований на принтер | Наличие |  |
|  | - сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML, MS Excel, MS Word, MS Writer, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст, разделенный на страницы, Текст CSV | Наличие |  |
| 8.5.7 | Формирование и печать отчетов о работе аппарата: |  |  |
|  | - "Журнал работы аппарата" | Наличие |  |
|  | - "Карта снимков пациента" | Наличие |  |
|  | - "Итоговый отчет" | Наличие |  |
|  | - "Отчет по группе исследований" | Наличие |  |
|  | - "Справка о прохождении R-исследования" | Наличие |  |
|  | - Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.) | Наличие |  |
|  | - Печать отчетов на офисный принтер и экспорт в формате MS Word, MS Exell. | Наличие |  |
|  | - Экспорт отчетов в следующие форматы: Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, MS Writer, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст, разделенный на страницы, Текст CSV. | Наличие |  |
| 8.5.8 | Экспорт исследований на внешние носители информации: |  |  |
|  | - Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM. | Наличие |  |
|  | - Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. | Наличие |  |
| 8.5.9 | Автоматический расчет эффективной дозы облучения пациента в соответствии с методикой МУК 2.6.1.1797-03, с учетом типа проекции, возраста пациента. | Наличие |  |
| 8.6 | Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога: |  |  |
| 8.6.1 | Электронный справочник, содержащий образцы снимков с различной патологией легких, а также образцы артефактов, возникающих при неправильной укладке пациента и работе аппаратуры. | Наличие |  |
| 8.6.2 | Возможность редактирования электронного справочника врачом-рентгенологом без привлечения технических специалистов: | Наличие |  |
|  | - Создание нового раздела в справочнике | Наличие |  |
|  | - Добавление в справочник снимков из БД программного обеспечения аппарата. Составление описаний к добавленным снимкам. | Наличие |  |
| 8.6.3 | Встроенный программно-аппаратный комплекс диагностики атерокальциноза сонных артерий | Наличие |  |
| 8.6.4 | Максимальное количество изображений просматриваемых изображений на одном экране одновременно, не менее | 4 |  |
| 8.6.5 | Возможность передачи исследований в PACS систему по сети по протоколу DICOM (DICOM SCU C-Strore) | Наличие |  |
| 8.6.6 | Возможность передачи во внешнюю системы PACS/HIS рентгенологического отчета в форме DICOM SR (DICOM Structure Report). | Наличие |  |
| 8.7 | Дисковый массив, предназначенный для хранения архива |  |  |
| 8.6.1 | Компактные размеры, мм, не более | 300х300х250 |  |
| 8.6.2 | Индикация состояния массива на передней панели устройства, сигнализация о сбоях и неполадках | Наличие |  |
| 8.6.3 | Количество «жестких» дисков в архиве, не менее | 2 |  |
| 8.6.4 | Гарантия отсутствия потери информации при выходе из строя одного из дисков | Наличие |  |
| 8.6.5 | Емкость архива снимков рассчитана, не менее | 150 000 |  |
| 8.6.6 | Время доступа к любому снимку, хранящемуся в архиве, не превышает 20 сек | Наличие |  |
| 9. | Требования к электросети |  |  |
| 9.1 | Тип | Однофазная |  |
| 9.2 | Напряжение, В | 220 В ± 10% |  |
| 9.3 | Частота, Гц | 50 - 60 |  |
| 10. | Прочее оборудование |  |  |
| 10.1 | Диван-кушетка | Наличие |  |
| 10.2 | Стол | Наличие |  |
| 10.3 | Тумбочка | Наличие |  |
| 10.4 | Кресло | Наличие |  |
| 10.5 | Шкаф купе | Наличие |  |
| 10.6 | Воздушные завесы барьерного типа, штук, не менее | 2 |  |
| 10.7 | Система ускоренного обогрева фургона (тепловая пушка) | 1 |  |
| 10.8 | Умывальник | Наличие |  |
| 10.9 | Кондиционер | Наличие |  |
| 10.10 | Облучатель бактерицидный | Наличие |  |
| 10.11 | Поликарбонатная перегородка | Наличие |  |
| 11. | Прочие условия |  |  |
| 11.1 | Пропускная способность, чел/ час, не менее | 60 |  |
| 11.2 | Ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие |  |
| 11.3 | Инструктаж (консультация) медицинского персонала | Наличие |  |