Лот № 3

Оборудование для оснащения бактериологической лаборатории

1. Анализатор микробиологический в комплекте с компьютерной станцией и нефелометром, со стартовым набором – 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | 1 шт. |  |
|  | Компактный бактериологический анализатор для идентификации микроорганизмов в чистых культурах, состоящий из ридера-фотометра, и персонального компьютера со специализированным программным обеспечением для считывания панелей. | Соответствие |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Количество одновременно загруженных панелей | Не более 1. |  |
| 2.2. | Тип прибора | Настольный |  |
| 2.3. | Вес прибора | Не более 3,6 кг |  |
| 2.4. | Возможность как автоматизированного, так и неавтоматизированного (визуального) прочитывания панелей. | Наличие |  |
| 2.5. | Способность считывать следующие типы панелей для идентификации следующих основных групп микроорганизмов: -энеро\неферментирующие; -грам-положитетельные; -анаэробные (инкубирование без анаэробных условий); -нейссерии\гемофилы; | Не менее 120 видов. Не менее 121 вида. Не менее 108 видов. Не менее 37 видов. |  |
| 2.6. | Конструкция панелей | Позволяет заливать бактериальную суспензию полным обьемом, без помощи пипетки. |  |
| 2.7. | Реагенты на панелях | Панели содержат все необходимые для идентификации реагенты, т.е. не требуется каких-либо дополнительных реагентов или покрытия лунок панелей маслом. |  |
| 2.7.1. | Анаэробная панель содержит | Не менее 29 субстратов, обязательно включающих: L-аргинин-АМС, L-гистидин-АМС, 4MU--D-маннозид, L-серин-АМС, L-изолейцин-АМС, 4MU--D-маннозид, Глицин-АМС, L-аланин-АМС, 4MU-N-ацетил--D-галактозамин, Кислота L-пироглютамин-АМС, L-лизин-АМС, L-метионин-АМС, 4МU--D-целобиопиранозид, 4МU--D-ксилозид, L-фенилаланин-АМС, L-цистеин-АМС, Эскозил Дисахарид, Фураноза, Пираноза, Р-нитрофенил--D-галактозид, Р-нитрофенил--D-галактозид, p-нитрофенил-фосфат, p-нитрофенил--D-глюкозид, p-нитрофенил-N-ацетилглюкозамин, L-пролин-р-нитроанилид, Р-нитрофенил--L-фукозид, Р-нитрофенил--D-глюкозид, L-аланил-L-аланин-р-нитроанилид |  |
| 2.7.2. | Энтеро/неферментирующая панель содержит | Не менее 30 субстратов, обязательно включающих: Арабиноза, Манноза, Сукроза, Мелибиоза, Рамноза, Сорбитол, Маннитол, Адонитол, Галактоза, Инозитол, p-n-p-фосфат, p-n-p --глюкозид, p-n-p--галактозод, Пролин нитроанилид, p-n-p бис-фосфат, p-n-p-ксилозид, p-n-p--арабиноза, p-n-p-фосфорилхолин, p-n-p--глюкоронид, p-n-p-N-ацетил глюкозамид, -L-глутимил р-нитроанилид, Эскулин, Фенилаланин, Мочевина, Глицин, Цитрат, Малонат, Тетразолий, Аргинин, Лизин |  |
| 2.7.3. | Панель нейссерии/гемофилы содержит | Не менее 29 субстратов, обязательно включающих: 4-MU-фосфат, L-пролин-АМС, L-серин-АМС, LYS-ALA-AMC, L-триптофан-АМС, L-фенилаланин-АМС, N-сукцинил-ALA-PRO-ALA-AMC, ALA-ALA-PHE-AMC, L-глютаминовая кислота-АМС, L-аргинин-АМС, Орнитин-АМС, Глицин-АМС, GLY-PRO-AMC, 4-MU--D-галактозидаза, Сахароза, Мальтотриоза, Карубиноза, Пираноза, Мальтобиоза, Дисахарид, Риберол, Левулоза, p-нитрофенил-фосфорилхолин, -L-глютамил-р-нитроанилид, Р-нитрофенил-фосфат, o-нитрофенил--D-галактозид (ONPG), Мочевина, Резазурин, Орнитин |  |
| 2.7.4. | Грам-положительная панель содержит | Не менее 29 субстратов, обязательно включающих: 4MU-b-D-глюкозид, L-валин, L-фенилаланин-АМС, 4MU-a-D-глюкозид, L-пироглютаминовая кислота, L-триптофан, L-аргинин, 4MU-N-ацетил-b-D-глюкозаминид, 4MU-фосфат, 4MU-b-D-глюкоронид, L-изолейцин, Трегалоза, Лактоза, Метил-а и b-глюкозид, Сахароза, Маннитол, Мальтотриоза, Арабиноза, Глицерол, Фруктоза, Р-нитрофенил-b-D-глюкозид, Р-нитрофенил-b-D-целлобиозид, Пролин и лейцин-р-нитроанилид, p-нитрофенил-фосфат, p-нитрофенил-a-D-мальтозид, o-нитрофенил-b-D-галактозид (ONPG), Мочевина, Эскулин, Аргинин |  |
| 2.8. | Комплектация набора | Набор содержит все необходимое для исследования, включая соответстующую панель (не менее 20 шт./упак.), физиологический раствор для приготовления суспензии (не менее 20 шт./упак.) и бланки для заполнения результатов при визуальном считывании панелей (не менее 25 шт./упак.). |  |
| 2.9. | Дополнительные реагенты | Для идентификации энтеро\неферментирующих бактерий дополнительно применяют реагенты: - Оксидаза - Индол |  |
| 2.10 | Упаковка не менее | 20 тестов в картонной коробке с этикеткой на боковой поверхности. |  |
| 3. | Стартовый комплект |  |  |
| 3.1. | Система для идентификации энтеро\неферментирующих микроорганизмов (20 тестов) | 1 упаковка |  |
| 3.2. | Система для идентификации грам-положительных микроорганизмов (20 тестов) | 1 упаковка |  |
| 3.3. | Система для идентификации нейccерий\гемофилов (20 тестов) | 1 упаковка |  |
| 3.4. | Система для идентификации анаэробных микроорганизмов (20 тестов) | 1 упаковка |  |
| 3.5. | Оксидазный тест (50 пластиковых флаконов с ампулами) | 1 упаковка |  |
| 3.6. | Тест на индол (50 пластиковых флаконов с ампулами) | 1 упаковка |  |
| 4. | Комплектация прибора |  |  |
| 4.1 | Прибор комплектуется устройством для определения мутности по МакФарланду (нефелометром) | С рабочим диапазоном 0,1-4,5 единиц МакФарланда, с возможностью исследования мутности образца в пробирках d=16 мм, h=75 мм (стеклянные с плоским дном) |  |
| 4.2. | Прибор комплектуется комплектом калибраторов для нефелометра | Полностью совместимым с нефелометром, без необходимости переливать исследуемую жидкость из оригинальных пробирок с физиологическим раствором, идущих в комплекте с тест-системой |  |
| 4.3. | Прибор комплектуется компьютером и лицензионным программным обеспечением | Совместимым с прибором |  |
| 3. | Документы |  |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |  |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |
| 3.3. | Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
| 4.1. | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 4.2. | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 4.3. | Сервисная служба | Наличие |  |

2. Анализатор бактериологический 
для анализа крови на стерильность, со стартовым набором – 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика | 1 шт. |  |
| 1.1.. | Автоматический бактериологический анализатор культур крови |  |  |
| 1.2. | Тип прибора | Настольный, единый модуль. |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Количество одновременно загружаемых образцов | Не более 50 |  |
| 2.2. | Производительность | Не менее 3600 культур в год. |  |
| 2.3 | Технология исследования микробного роста | На основе фиксации периодических измерений флуоресценции во флаконе с питательной средой и тестируемой пробой. |  |
| 2.4 | Фото-детекторы для регистрации уровня флуоресценции, связанной с объемом выделяемого СО2. | Встроенные |  |
| 2.5 | Периодичность измерений инкубируемых флаконов | Не должна превышать 10 минут. |  |
| 2.6 | Перемешивание питательной среды в культуральных флаконах | Осуществляется путем вращения термостатируемого блока прибора (карусели). |  |
| 2.7 | Загрузка флаконов в карусель | Фронтальная |  |
| 2.8 | Компьютер. | Встроенный в прибор, с жидко-кристаллическим дисплеем. |  |
| 2.9 | Меню дисплея. | В виде интуитивно-понятных графических значков, не требующее знания иностранного языка. |  |
| 2.10 | Клавиатура для определения основных параметров работы прибора. | Встроенная |  |
| 2.10 | Штрих-код сканер | Встроенный |  |
| 2.11 | Возможность ввода данных и работы с программой | С помощью встроенной клавиатуры с дополнительной функцией ввода данных при помощи ридера штрих-кодов. |  |
| 2.12 | Функции подачи звукового и визуального сигналов и отображения на дисплее месторасположения положительного образца в барабане | При выявлении положительного образца. |  |
| 2.13 | Адсорбция антибиотиков при антибиотикотерапии. | Специальные латексные частицы в культуральных флаконах |  |
| 2.14 | Сенсор во флаконах с питательной средой и дозированным вакуумом. | Флуоресцентный сенсор |  |
| 2.15 | Протокол исследования | Не менее чем на 5 дней для аэробных и анаэробных микроорганизмов, а для грибов не менее чем на 14 дней. |  |
| 2.16 | Комплектность поставки | Прибор и стартовый набор для запуска и наладки прибора |  |
| 2.17 | Электропитание , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 220V 50 Hz |  |
| 3. | Стартовый комплект |  |  |
| 3.1 | Среда для культивирования аэробных микроорганизмов из крови и других в норме стерильных физиологических жидкостей | Не менее чем на 50 исследований |  |
| 3.2 | Среда для культивирования анаэробных микроорганизмов из крови и других в норме стерильных физиологических жидкостей | Не менее чем на 50 исследований |  |
| 3.3 | Среда для культивирования аэробных микроорганизмов из образцов детской крови и других в норме стерильных физиологических жидкостей (необходимый объем исследуемого образца уменьшен до 0,5-3 мл) | Не менее чем на 50 исследований |  |
| 4. | Документы |  |  |
| 4.1. | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |
| 4.2. | Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |  |
| 5. | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
| 4.1. | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 4.2. | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| 4.3. | Сервисная служба | Наличие |  |

3. Аппарат для автоматического программируемого приготовления питательных сред в комплекте со стальной кюветой не менее 10 л, магнитной мешалкой, стерильным фильтром и принтером. ЖК дисплей, программатор, модуль заполнения чашек в стерильных условиях  – 1шт.

| № | Параметры | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Автоматическая средоварка, разработана для полностью автоматического приготовления сред | Наличие |  |
| 1.2 | Линия автоматического разлива – модульная система разработана для автоматизации стерильного заполнения чашек типа Петри | Наличие |  |
|  | 2. Области применения |  |  |
| 2.1 | Микробиологические лаборатории клинического и неклинического профиля | Наличие |  |
|  | 3. Основной блок |  |  |
| 3.1 | Автоматическая средоварка, разработана для полностью автоматического приготовления сред |  |  |
| 3.1.1 | 50 рабочих программ | Наличие |  |
| 3.1.2 | Манометр для мониторинга давления | Наличие |  |
| 3.1.3 | Cигнализация ошибок | Визуальная и звуковая |  |
| 3.1.4 | Программа самоочистки | Встроенная |  |
| 3.1.5 | Мощная магнитная мешалка | С регулируемой скоростью и обратным вращением |  |
| 3.1.6 | Принтер с программируемыми интервалами вывода на печать от 10 секунд до 10 минут (возможность работы в режиме отключенного принтера) | Встроенный |  |
| 3.1.7 | Проверка герметичности перед запуском рабочего цикла | Автоматическая |  |
| 3.1.8 | Встроенные в крышку манжюсы для добавления компонентов | Наличие |  |
| 3.1.9 | Автономный предохранительный клапан и разрывная мембрана на крышке | Наличие |  |
| 3.1.10 | Графический дисплей | Наличие |  |
| 3.1.11 | Габаритные размеры, (ВхШхД) | Не более 480х550х640 мм |  |
| 3.1.12 | Диапазон рабочей загрузки среды | От 1 до 10 л |  |
| 3.1.13 | Вес около | не более 57 кг |  |
| 3.1.14 | Диапазон рабочей температуры стерилизации | 70-122 оС |  |
| 3.1.15 | Источник питания | 220 В, 50 Гц |  |
| 3.1.16 | Диапазон температур при термостатировании | От 37 до 80 оС |  |
| 3.1.17 | Температура извлечения | От 30 до 75 оС |  |
| 3.1.18 | Максимальное давление не должно превышать | 1,5 бар |  |
| 3.1.19 | Скорость мешалки | 50-200 об/мин., с обратным вращением |  |
| 3.1.20 | Номинальная мощность не более | 3000 Вт |  |
| 3.2 | Линия автоматического разлива – модульная система разработана для автоматизации стерильного заполнения чашек Петри |  |  |
| 3.2.1 | Габаритные размеры базового устройства, ( ДхШхВ) | Не более 655х650х350 мм |  |
| 3.2.2 | Высота базового устройства с каруселью | Не более 1100 мм |  |
| 3.2.3 | Вес базового устройства | Не более 47 кг |  |
| 3.2.4 | Вес карусели | Не более 6,5 кг |  |
| 3.2.5 | Мягкий лифт на подъем/опускание чашки в камеру заполнения | Наличие |  |
| 3.2.6 | Функция распределения агара по дну чашки | Наличие |  |
| 3.2.7 | Нечувствительность к типичных отклонениям в диаметре или форме чашек, а также к размеру кромки донышка или крышки | Наличие |  |
| 3.2.8 | Поверхность камеры заполнения в виде единой платформы из устойчивого PE, для обеспечения эффективной очистки | Наличие |  |
| 3.2.9 | Надежная и независимая работа прибора за счет наличия набора сенсоров для отслеживания механического передвижения чашки внутри системы | Наличие |  |
| 3.2.10 | Насос | Наличие |  |
| 3.2.11 | Охлаждающая платформа | Наличие |  |
| 3.2.12 | Вместимость станции розлива для чашек Петри диаметром 90мм | 360/540 |  |
| 3.2.13 | Высота заполняемой чашки может варьировать в пределах | 14-25 мм |  |
| 3.2.14 | Ультрафиолетовая лампа 11 В (2.1 W UV-C, 253.7 nm) | Наличие |  |
| 3.2.15 | Диапазон дозирования | От 1 до 99 мл |  |
| 3.2.16 | Воспроизводимость дозирования (в расчете на 15 мл) | Не более 1 % |  |
| 3.2.17 | Максимальная производительность дозирования | Не менее 500 мл/мин |  |
| 3.2.18 | Источник питания | 220 В, 50 Гц |  |
| 3.3 | Комплектация: |  |  |
| 3.3.1 | Автоматическая средоварка |  |  |
| 3.3.2 | Линия автоматического разлива |  |  |
|  | Поставщик должен |  |  |
| 4.1 | - обеспечить: |  |  |
|  | гарантийные обязательства на оборудование не менее 12 месяцев | Наличие |  |
| 4.2 | - представить: |  |  |
|  | техническую документацию на русском языке | Наличие |  |

4. Аквадистиллятор электрический не менее 25л.- 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистиллятор электрический производительностью не менее 25 литров в час, предназначен для производства воды для инъекций. Качество производимой воды соответствует требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания. Качество исходной воды при этом должно соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л. Производит как горячую (+80ºС), так и охлажденную (не более +40ºС) воду. Электропроводность производимой воды – не хуже 5х10-4 См/м. Легко объединяется со сборником для хранения воды в единую систему. | Соответствие |  |
| 2 | Используется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях; в любом производстве, где необходимо использование воды указанной степени очистки. | Соответствие |  |
| 3 | Производительность, л/ч | Не менее 25 |  |
| 4 | Допуск на производительность | Неболее -10% |  |
| 5 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Не более 655х360х680 |  |
| 6 | Напряжение, В | Не менее 380 |  |
| 7 | Мощность, кВт | Не менее 20 |  |
| 8 | Масса, не более, кг | 17 |  |
| 9 | Время установления рабочего режима, не более, мин. | 15 |  |
| 10 | Количество потребляемой воды, не более, л/ч | 200 |  |
| 11 | Исполнение | настенное |  |
| 12 | Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали | Соответствие |  |
| 13 | Встроенный электроблок | Наличие |  |
| 14 | Быстросъемная конструкция камеры конденсации над камерой испарения для более свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта | Соответствие |  |
| 15 | Электронный датчик уровня воды в камере испарения | Наличие |  |
| 16 | Съемный холодильник для получения охлажденной воды | Наличие |  |
| 17 | Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды | Наличие |  |
| 18 | Система газоотделения при очистке пара | Наличие |  |
| 19 | Одна точка подключения к дренажной линии | Наличие |  |
| 20 | Время непрерывной работы | не менее 8 часов |  |
| 21 | Срок эксплуатации | не менее 5 лет |  |
| 22 | Автоматическое отключение ТЭНов при прекращении централизованной подачи воды | Наличие |  |
| 23 | Автоматическое отключение ТЭНов при понижении воды в камере испарения ниже допустимого | Наличие |  |
| 24 | Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение | Наличие |  |
| 25 | Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника | Наличие |  |
| 26 | Комплектность постави | Наличие |  |
| 27 | Шланг присоединительный – 2 шт | Наличие |  |
| 28 | Трубка силиконовая для слива полученной воды – 1 шт | Наличие |  |
| 29 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |  |
| 30 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |
| 31 | Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |  |
| 32 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 33 | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |

5. Микроскоп лабораторный бинокулярный для светлого поля – 2шт.

| № п/п | Технические характеристики | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Биологический бинокулярный микроскоп |  |
| 1 | Применение в лабораториях любого профиля |  |
| 2 | Методы исследования: светлое поле |  |
| 3 | Увеличение от 40х до 1000х |  |
| 4 | Увеличение от 25х до 2000х - возможность |  |
| 5 | Компенсационная визуальная головка – бинокуляр (тип Зидентопфа), наклон 30˚, светоделитель 80/20 (100% на окуляры) |  |
| 6 | Установка наклоняемой эргономичной визуальной головки с регулируемым наклоном от 10˚ до 50˚- возможность |  |
| 7 | Настройка межзрачкового расстояния 53мм.-75мм. |  |
| 8 | Диоптрийная настройка на левой окулярной трубке ± 5 диоптрий – наличие |  |
| 9 | Окуляры сверхширокопольные 10х с вынесенным фокусом, 22, с держателем шкалы диаметром 25 мм. |  |
| 10 | Установка сверхширокопольных окуляров 15х с вынесенным фокусом, 16 – возможность |  |
| 11 | Установка сверхширокопольных окуляров 20х с вынесенным фокусом, 12 – возможность |  |
| 12 | Эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для плавной смены увеличения |  |
| 13 | Объективы «на бесконечность» |  |
|  | U Planachromat 4х, N.A. 0,10 рабочее расстояние 17,8 мм. |  |
|  | U Planachromat 10х, N.A. 0,25 рабочее расстояние 10,67 мм. |  |
|  | U Planachromat 40х, N.A. 0,65 рабочее расстояние 0,5 мм. |  |
|  | U Planachromat 100х (масло), N.A. 1,25, рабочее расстояние 0,23 мм. |  |
| 14 | Установка фазово-контрастных объективов U Planachromat Ph – возможность |  |
| 15 | Установка иммерсионных темнопольных объективов U Planachromat – возможность |  |
| 16 | Конденсор Аббе N.A. 1,25 с креплением типа «ласточкин хвост», ирисовой диафрагмой и держателем фильтров диаметром 44 мм. – наличие |  |
| 17 | Установка универсального фазового конденсора с центрируемыми фазовыми кольцами – возможность |  |
| 18 | Установка темнопольного иммерсионного конденсора – возможность |  |
| 19 | Установка люминесцентного набора, состоящего из модульного шестипозиционного эпи-флюоресцентного осветителя с набором возбуждающих фильтров и набора объективов для флюоресцентной микроскопии – возможность |  |
| 20 | Установка поляризационного набора - возможность |  |
| 21 | Установка в окуляр объектов – микрометров 25 мм. - возможность |  |
| 22 | Плоский столик 191мм. х 128мм. с износостойким керамическим покрытием, эргономичными рукоятками управления ( с правой или левой стороны ), двухкоординатное перемещение 78мм.х52мм. |  |
| 23 | Препаратодержатель на два предметных стекла - наличие |  |
| 24 | Установка на столик микрометра с линейной шкалой 1 мм. с делениями по 0,01 мм. для отраженного и проходящего света - возможность |  |
| 25 | Осветитель проходящего света по Келеру со светодиодным источником света - наличие |  |
| 26 | Блок питания светодиода с регулятором напряжения, стабилизацией питания встроен в основание микроскопа |  |
| 27 | Эргономичные низкорасположенные коаксиальные винты грубой и точной фокусировки. Диапазон перемещения 23 мм. Настройка точной фокусировки 0,2 мм. на поворот |  |
| 28 | Адаптер с линзой 0,7х для установки профессиональной видеокамеры - наличие |  |
| 29 | Установка комплекта моторизации, состоящего из: моторизованный предметный стол с шаговыми двигателями, блок автоматической фокусировки, блок управления , джойстик - возможность |  |
| 30 | Гарантия – на механические части - 5 лет, на электронные компоненты 1 год. |  |
| 31 | Инструкция на русском языке - наличие |  |
| 32 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ - наличие |  |
| 33 | Сертификат соответствия ГОСТ - наличие |  |

6. Автоклав вертикальный с системой охлаждения, объем не менее 110 литров (Стерилизатор медицинский) – 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика |  |  |
|  | Предназначен для использования в стерилизационных помещениях, в операционных блоках, лабораториях, аптеках и других отделениях лечебно-профилактических учреждений без изменения существующих подводок технических сред |  |  |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
|  | Объем камеры | Не менее 110 л |  |
|  | Тип загрузки | Вертикальный, крышка открывается вверх |  |
|  | Система охлаждения | Форсированное охлаждение для быстрого снижения давления после стерилизации без выпуска пара |  |
|  | Подключение к системе водоснабжения и канализации | Не требуется |  |
|  | Максимальная температура стерилизации | Не менее 135 °С |  |
|  | Максимальное давление внутри камеры | Не менее 0,26 МПа |  |
|  | Ширина стерилизатора, Не более | 667 мм |  |
|  | Высота стерилизатора, Не более | 1191 мм |  |
|  | Длина стерилизатора, Не более | 652 мм |  |
|  | Камера стерилизатора | Цилиндрическая |  |
|  | Внутренние размеры камеры | Не менее ф420 х 790 мм |  |
|  | Параметры напряжения | 2-х фазное , 220 В |  |
|  | Потребляемая мощность стерилизатора | Не более 4,0 кВт |  |
|  | Парогенератор | Встроенный, необслуживаемый аккумулирующего типа |  |
|  | Материал камеры стерилизатора | Нержавеющая сталь SUS 304 или эквивалент |  |
|  | Метод сушки | Остаточным теплом |  |
|  | Таймер стерилизации с показом остатка времени | 1 - 250 мин |  |
|  | Вес стерилизатора (нетто) | Не более 85 кг |  |
|  | Электронный блок управления (дисплей и меню) | Сенсорный дисплей с индикацией процесса |  |
|  | Программы стерилизации | Предустановленные режимы: 121°С/20 минут, возможность задания своих программ с шагом 1°С и 1 минута |  |
|  | Запирающий механизм крышки стерилизатора | Электромеханический, с рычагом |  |
|  | Блокировки стерилизатора | Блокировка крышки при наличии давления или высокой температуры внутри камеры |  |
|  | Манометр | Не менее 0,4 Мпа |  |
|  | Сетчатая корзина из нержавеющей стали в комплекте | Не менее 2 |  |
|  | Колеса | Со стопорами |  |
|  | Защита нагревателя | Кожух нагревателя |  |
| 3. | Документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством): - Сертификат соответствия ГОСТ РФ - Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России - Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Гарантия на камеру стерилизатора | Не менее 10 лет |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Сервисная служба имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |  |

7. Автоклав вертикальный с системой охлаждения, объем не менее 85 литров (Стерилизатор медицинский)

– 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика |  |  |
|  | Предназначен для использования в стерилизационных помещениях, в операционных блоках, лабораториях, аптеках и других отделениях лечебно-профилактических учреждений без изменения существующих подводок технических сред |  |  |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
|  | Объем камеры | Не менее 85 л |  |
|  | Тип загрузки | Вертикальный, крышка открывается вверх |  |
|  | Система охлаждения | Форсированное охлаждение для быстрого снижения давления после стерилизации без выпуска пара |  |
|  | Подключение к системе водоснабжения и канализации | Не требуется |  |
|  | Максимальная температура стерилизации | Не менее 135 °С |  |
|  | Максимальное давление внутри камеры | Не более 0,26 МПа |  |
|  | Ширина стерилизатора | Не более 667 мм |  |
|  | Высота стерилизатора | Не более 1011 мм |  |
|  | Длина стерилизатора | Не более 652 мм |  |
|  | Камера стерилизатора | Цилиндрическая |  |
|  | Внутренние размеры камеры | Не менее ф420 х 615 мм |  |
|  | Парогенератор | Встроенный, необслуживаемый аккумулирующего типа |  |
|  | Материал камеры стерилизатора | Нержавеющая сталь SUS 304 или эквивалент |  |
|  | Метод сушки | Остаточным теплом |  |
|  | Таймер стерилизации с показом остатка времени | От 1 до 250 мин |  |
|  | Электронный блок управления (дисплей и меню) | Сенсорный дисплей с индикацией процесса |  |
|  | Программы стерилизации | Предустановленные режимы: 121°С/20 минут, возможность задания своих программ с шагом 1°С и 1 минута |  |
|  | Запирающий механизм крышки стерилизатора | Электромеханический, с рычагом |  |
|  | Блокировки стерилизатора | Блокировка крышки при наличии давления или высокой температуры внутри камеры |  |
|  | Защитные устройства | предохранительный клапан давления, защита от перегрева, защита работы без воды, предохранитель по току, датчик неисправности нагревателя, датчик закрытия крышки, датчик утечки электричества и перегрузки электросети. |  |
|  | Объем заливаемой воды | 2,5 л |  |
|  | Расход воды на цикл | 0,3-1 л |  |
|  | Контроль уровня залитой воды | Датчик контроля минимально допустимого уровня. Минимальный уровень контролируется с помощью уровня. |  |
|  | Звуковой сигнал об отсутствии воды | Наличие |  |
|  | Емкость для сбора конденсата | Не менее 2 л |  |
|  | Время нагрева до температуры стерилизации | 15-30 минут, в зависимости от загрузки |  |
|  | Манометр | Не менее 0,4 Мпа |  |
|  | Сетчатая корзина из нержавеющей стали в комплекте | Не менее 2 |  |
|  | Колеса для перемещения автоклава | Со стопорами |  |
|  | Защита нагревателя | Кожух нагревателя |  |
|  | Параметры напряжения | однофазное , 220 В |  |
|  | Требования к электрической проводке | Ток 14 А, сечение кабеля 0.75 мм2 для медного и 2 мм2 для алюминиевого |  |
|  | Потребляемая мощность стерилизатора | Не более 3,0 кВт |  |
|  | Вес стерилизатора (нетто) | Не более 80 кг |  |
| 3. | Документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством): - Сертификат соответствия ГОСТ РФ - Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России - Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Гарантия на камеру стерилизатора | Не менее 10 лет |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Сервисная служба имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |  |

8. Стерилизатор сухожаровой, объем не менее 90л., принудительная циркуляция воздуха, температура

до 200С– 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Объем камеры (л): , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 90 |  |
| Габариты аппарата с основанием (ширина х высота х глубина) (мм): | Не более 580*595*820 |  |
| Размеры камеры (ширина х высота х глубина) (мм): | Не менее 450*450*450 |  |
| Материал камеры- нержавеющая сталь (типаSUS304) | наличие |  |
| Максимальная потребляемая мощность (кВА): | 1,5 |  |
| Управление микропроцессорное на системе PID | наличие |  |
| Принудительная конвекция | наличие |  |
| Контролируемость температуры | 1оС |  |
| Питание В/Гц | 230/50 |  |
| Внешняя поверхность | Оцинкованный стальной лист, полиакрилатная окраска |  |
| Внутренние поверхности | Нержавеющая сталь (типаSUS304) |  |
| Смотровое окно | Усиленное стекло х 3,(ш)150мм, (в)380 мм |  |
| Механизм предотвращения перегрева | Встроенный термистор, позистор |  |
| вентилятор (внутренний) | Вентилятор |  |
| вентилятор (внешний) | Пропеллерный вентилятор |  |
| вес не более: | 66 |  |
| Наличие жидкокристаллического дисплея: | наличие |  |
| Равномерность t в каждой точке пространства камеры: | 2оС |  |
| Время нагрева стерилизатора до максимальной температуры , не более мин: | 60 мин |  |
| Время охлаждения до температуры 80° С не более, мин. | 30 мин |  |
| Таймер на базе микрокомпьютера | наличие |  |
| Наличие звукового сигнала при отклонении от заданных значений режимов работы | наличие |  |
| Наличие функций самопроверки и защиты при отклонениях в температурных режимах и работе аппарата | наличие |  |
| Наличие независимого температурного дачика, регистрирующего отклонения температуры от нормальной или заданной | наличие |  |
| Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более: | +/-4 |  |
| Наличие энергонезависимой памяти для хранения параметров режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы | наличие |  |
| Возможность передачи информации | наличие |  |
| Наличие функции принудительного охлаждения посредством дополнительного контура охлаждения | наличие |  |
| Стандартная комплектация аппаратов должна включать: |  |  |
| Держатель для выгрузки кювет и сетчатых полок | 1 |  |
| Предохранительный клапан давления | 1 |  |
| Предохранитель ограничения тока | 1 |  |
| Прокладка двери | 1 |  |
| Дырчатая кювета из нерж. стали (шт.): | 4 |  |
| Проволочная вставка стерилизационной камеры | 1 |  |
| Температуры стерилизации | До 200 оС |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |

9. Инкубатор лабораторный, до +80°С, не менее 153л, не менее 3 полки – 3шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Микробиологический инкубатор | Соответствие |  |
| Внешние размеры (ШxГxВ) 730х645х870 мм | Не более |  |
| Внутренние размеры (ШxГxВ) 600х510х500 мм | Не менее |  |
| Объем 153 л | Не менее |  |
| Температура от Ткомн.+5 до 80С | Соответствие |  |
| Точность поддержания температуры при 37С 0,2 С | Соответствие |  |
| Равномерность температуры при 37С 1,0С | Соответствие |  |
| Микропроцессорный контроль температуры (PID система) | Соответствие |  |
| Температурный датчик - термистор | Соответствие |  |
| Различные системы тревог | Соответствие |  |
| Независимое устройство защиты от превышения температуры | Соответствие |  |
| Время запуска устанавливается автоматически | Соответствие |  |
| Внешняя отделка: оцинкованная сталь с акриловым покрытием | Соответствие |  |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | Соответствие |  |
| Полки из нержавеющей стали, 3 шт. | Соответствие |  |
| Яркий цифровой дисплей, сенсорная панель | Соответствие |  |
| Точный микрокомпьютерный таймер от 0 до 99 ч 59 мин | Соответствие |  |
| Масса 61 кг | Не больше |  |
| Потребляемая мощность около 300 Вт | Соответствие |  |
| Регистрационное удостоверение РФ | Соответствие |  |
| Сертификат соответствия | Соответствие |  |
| Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев | Соответствие |  |

10. Шкаф вытяжной – 2шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предназначен для защиты оператора и окружающей среды при работе с опасными веществами | Соответствие |  |
| 2 | Вытяжной шкаф применяется в лабораториях для работы с химически вредными веществами, с эффективным удалением их из рабочей зоны; для проведения химико-аналитических исследований материалов, связанных с возникновением и распространением токсичных паров и газов, вредных для здоровья человека. Шкаф вытяжной используется в составе с внешней вытяжной системой. Шкаф вытяжной применяется в лабораториях различного профиля | Соответствие |  |
| 3 | Наклонная лицевая поверхность бокса, цельнометаллический корпус с порошковым покрытием, подсветка рабочей камеры шкафа вытяжного, обратный клапан, гибкий воздуховод, плоская несъемная столешница шкафа вытяжного выполнена из нержавеющей стали, закаленное фронтальное (поднимающееся) стекло, 2 розетки, подставка на стационарных опорах | Соответствие |  |
| 4 | Внешние габаритные размеры шкафа вытяжного, мм (ШхГхВ) 1020х550х1045 | Не более |  |
| 5 | Габариты рабочей камеры шкафа вытяжного, мм (ШхГхВ) 1015х535х655 | Не менее |  |
| 6 | Габариты размеры подставки, мм (ШхГхВ) 1015х510х660 | Не более |  |
| 7 | Освещение рабочей поверхности шкафа вытяжного, Лк, | не менее 1000 |  |
| 8 | Масса бокса шкафа вытяжного около, кг 70 | Не более |  |
| 9 | Производительность удаляемого из рабочей камеры шкафа воздуха,м3/час 350 | Не менее |  |
| 10 | Мощность лампы освещения рабочей камеры шкафа вытяжного около, Вт 30 | Не более |  |
| 11 | Мощность, потребляемая от сети около, Вт, | не более 40 |  |
| 12 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |  |
| 13 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |
| 14 | Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |  |
| 15 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 16 | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик

ВМУЗ «Городская поликлиника №4»

Главный врач __________________ Л.А. Мзокова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.