Лот № 7

Оборудование для функциональной диагностики

Реограф – 1шт.

| № | Описание требований | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Функциональное назначение | Комплекс предназначен для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, в больницах общего профиля и поликлинических отделениях, неврологических клиниках, госпиталях в т.ч. полевых |  |
|  | Область применения | Неврология, функциональная диагностика, травматология, спортивная медицина, общая терапия. |  |
|  | Обязательное наличие: |  |  |
|  | Регистрационного удостоверения МЗ РФ | соответствие |  |
|  | Сертификата соответствия Госстандарта РФ, | соответствие |  |
|  | Сертификата об утверждении типа средств измерений Госстандарта РФ, | соответствие |  |
|  | Свидетельства о первичной поверке на каждый поставляемый реограф | соответствие |  |
| 1 | - Регистрация и измерение параметров реограмм (РЕО) и кардиограммы по одному отведению (ЭКГ) в условиях неэкранированного помещения | соответствие |  |
| 2 | Оценка базового сопротивления в межэлектродных отведениях | соответствие |  |
| 3 | Регистрация электрокардиограммы по II–му стандартному отведению для выделения начала QRS комплекса | соответствие |  |
| 4 | Регистрация реоэнцефалограмм по четырем каналам биполярным, реовазограмм по четырем каналам биполярным или тетраполярным методом, реограммы тела тетраполярным методом | соответствие |  |
| 5 | Автоматическое выделение объемной реограммы, первой производной, обработка реограмм, автоматический расчет амплитудно-временных, скоростных и интегральных параметров реограммы. | соответствие |  |
| 6 | Возможность проведения функциональных проб и сравнения их результатов как в табличном, так и графическом виде. | соответствие |  |
| 7 | Возможность оценки изменения параметров реограмм в динамике, как в табличном так и в графическом виде | соответствие |  |
| 8 | Автоматическое формирование стандартных типовых шаблонов синдромального заключения по методикам РЭГ, РВГ, ТГР по Кубичеку и ИРГТ по Тищенко по результатам исследования, а так же создания собственных вариантов с формированием и печати заключения в текстовом редакторе | соответствие |  |
| 9 | Общая база данных при совместной работе с комплексом | соответствие |  |
| 10 | Число каналов реограммы не менее 8, в том числе 4 канала дифференциальной реограммы | соответствие |  |
| 11 | Число каналов кардиограммы, не менее 1 | соответствие |  |
| 12 | Частоты измерительного тока 50КГц, 100кГц. | соответствие |  |
| 13 | Действующее значение измерительного тока, не менее 0,5мА | соответствие |  |
| 14 | Диапазон измерения базового сопротивления 10-1000 Ом | соответствие |  |
| 15 | Диапазон измерения объемной реограммы 0.01-1.0 Ом | соответствие |  |
| 16 | Полоса пропускания 0.15-27 Гц | соответствие |  |
| 17 | АЦП не менее 12 бит | соответствие |  |
| 18 | Частота оцифровки не менее 350 Гц | соответствие |  |
| 19 | Подключение реографа к компьютеру через USB порт | соответствие |  |
| 20 | Питание реографа от от внутреннего источника питания (батарей или аккумуляторов типоразмера АА) | соответствие |  |
| 21 | Мощность потребляемая электронным блоком не более 0,15Вт | соответствие |  |
| 22 | Питание компьютерной техники от сети переменного тока 220В, 50Гц. | соответствие |  |
| 23 | Масса реографа (без компьютера), не более 0,9кг | соответствие |  |
| 24 | Класс безопасности реографа – с внутренним источником питания, тип BF; комплекса – класс I тип BF | соответствие |  |
| 25 | Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание в течение не менее 2 лет на предприятии изготовителе | соответствие |  |
| ОСНАЩЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Реограф (4 канала РЕО + 1 индикаторный канал ЭКГ) | соответствие |  |
| 2 | Штатив (дополнительная опция) | соответствие |  |
| 3 | Программное обеспечение для регистрации и анализа реограмм типа WinREO (для работы в среде Microsoft Windows XP) (или эквивалент) | соответствие |  |
| 4 | Комплект РЕО и ЭКГ электродов, аксессуаров для их закрепления, комплект электродных кабелей для методик РЭГ, РВГ, ТГР и ИРГТ | соответствие |  |
| 5 | Электроды для РЛА и РГГ (дополнительная опция) | соответствие |  |
| 6 | Персональный компьютер (не хуже 2GHz/256 Mb Ram/ 80 Гб HDD/3,5”FDD/Video 64Mb/CD-RW/kb/mouse | соответствие |  |
| 7 | Монитор тип CRT или тип TFT не менее 17” с разрешением не менее 1024х768 точек | соответствие |  |
| 8 | Лазерный принтер | соответствие |  |
| 9 | Программное обеспечение для регистрации и анализа кардиоритмограммы, регистрируемой по каналу ЭКГ (для работы в среде типа Microsoft Windows XP(или эквивалент)) (дополнительная опция) | соответствие |  |

2. Компьютерная диагностическая система – 1шт.

| № п/п | Наименование характеристики | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |
| А | Регистрационное свидетельство Минздрава России | наличие |  |
| В | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |  |
| I. Функциональные требования к комплексу |  |  |  |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Программное обеспечение всех модулей, входящих в комплекс, должно обеспечивать: однотипный интерфейс, органы управления единую базу данных исследований. режим электронной истории болезни пациента. формирование отчетных протоколов в режиме предварительного просмотра печати | наличие |  |
| 1.2. | Возможность выполнение исследований по методикам (при дополнительном заказе): ЭКГ покоя, Ритмография, Нагрузочные пробы ЭКГ, Реография, Спирография, Фонокардиография | Наличие по каждому пункту |  |
| 1.3. | Использование универсального блока усилителей | наличие |  |
| 1.4. | Возможность произвольно формировать комплекты исследований с последующим расширением. | наличие |  |
| 2. | Функциональные требования к диагностическим модулям |  |  |
| 2.1. | ЭКГ покоя |  |  |
|  | Количество синхронно регистрируемых отведений 12 Частота дискретизации, не более Гц 500 Подавление синфазной помехи, не менее, dB 100 - Анализ QT-интервалов Автоматическое распознавание и измерение амплитуд, длительностей и форм элементов ЭКГ сигнала Автоматическая постановка развернутого текстового синдромального заключения | Наличие по каждому пункту |  |
| 2.2 | Нагрузочные пробы ЭКГ |  |  |
|  | Регистрация 12 отведений ЭКГ Подавление синфазных помех, не менее, dB 100 Уровень шума, приведенный ко входу, не более, мкВ 10 Возможность произвольной конфигурации протоколов нагрузки, в том числе PWC Автоматическое управление велоэргометром по заданному протоколу. Ручной и автоматический (по протоколу) режимы регистрации фрагментов ЭКГ в память компьютера. Отображение 3 или 12 отведений в процессе пробы Отображение динамически усредняемого QRS-комплекса с наложением на сигнал ЭКГ, записанный в начале пробы. Отображение трендов ЧСС, АД и смещения ST в течение всего времени проведения пробы Тревожная сигнализация при превышении порогов значений смещения ST, падения АД, субмаксимальной ЧСС Автоматический расчет параметров и интерпретация пробы. Список автоматических расчетных параметров: 1. Хронотропный резерв 2. Инотропный резерв 3. Коронарный резерв 4. Коэффициент расходования 5. Индекс двойного произведения 6. Индекс энергозатрат 7. Суммарная работа 8. Толерантность к физической нагрузке 9. Максимальное потребление кислорода | Наличие по каждому пункту |  |
| 2.3. | Спирография |  |  |
|  | - Диапазон измерения скорости воздушного потока , л/сек | от 0,25 до 12 |  |
|  | - Пределы относительной погрешности измерения расхода в диапазоне от 0,25 до 1 л/сек от 1 до 12 л/сек | от - 7 до + 7 % от - 5 до + 5% |  |
|  | -Пределы допускаемой относительной погрешности объема диапазоне от 1 до 10 л % | от +5 до – 5% |  |
|  | - Диапазон измерения дыхательного объема, л | от 1 до 10 |  |
|  | - Выполнение основных дыхательных проб: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МОД, МВЛ | наличие |  |
|  | - Проведение скрининг-маневра (одновременное выполнение ЖЕЛ и ФЖЕЛ ) | наличие |  |
|  | - Функциональные пробы (бронхолитическая, ацетилхолиновая, холодовая ) | наличие |  |
|  | - Должные величины для взрослого и детского возраста | наличие |  |
|  | - Вывод на экран спирограммы, пневмотахограммы и кривой « петля-объем» в реальном времени | наличие |  |
|  | - Автоматический расчет должных величин | наличие |  |
|  | - Автоматическое сравнение фактических данных с должными | наличие |  |
|  | - Автоматическое заключение | наличие |  |
|  | - Диаграмма результатов исследования, для визуального контроля | наличие |  |
|  | - Печать протокола исследования на одном листе формат А4 | наличие |  |
| II. Требования к компьютерному и вспомогательному оборудованию |  |  |  |
| 1. | Компьютер |  |  |
|  | Системный блок, не хуже: |  |  |
|  | 2,4 / 256 МВ / HDD 80Gb / CD-ROM |  |  |
|  | Монитор, диагональ около | 17" |  |
|  | Операционная система, |  |  |
| 2. | Принтер лазерный, формат А4 |  |  |
| III. Дополнительные условия |  |  |  |
| 1 | Документация на русском языке | наличие |  |
| 2 | Гарантийное обслуживание, месяцев, не менее | 24 |  |
| 3 | Возможность проведения пусконаладочных работ | наличие |  |
| 4 | Возможность обучения медицинского персонала | наличие |  |

3. Аудиометр – 1шт.

| № п/п | Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Исследование слухового органа в объеме: тональная и речевая аудометрия с маскированием, бинауральное речевое тестирование, надпороговое тестирование. |  |
| 2 | - 2 отдельных и идентичных канала; - Микрофоны на гибкой ножке; - Тестирование слуха на высоких частотах (до 16 кГц) | Наличие |  |
| 3 | Каналы | Два |  |
| 4 | Типы сигналов | Тон/трель/пульсирующий/одиночный импульс |  |
| 5 | Частотный диапазон - по воздуху - по кости Частоты | 125-16000 Гц 250-8000 Гц 12 стандартных частот |  |
| 6 | Диапазон звукового давления: - по воздуху - по кости | -10 +120 дБ нПС -10 + 70 дБ нПС |  |
| 7 | Шаг аттенюатора, дБ | 1; 2,5; 5 |  |
| 8 | Маскирование | Ипсилатеральное и контралатеральное узкополосным, белым и речевым шумом |  |
| 9 | Специальные тесты: | SISI, Fowler, Stenger |  |
| 10 | Создание базы данных пациентов | Программа связи типа Audi-Link (или эквивалент) c компьютерной базой типа NOAH (или эквивалент) |  |
| 11 | Порты для связи с ПК | Тип RS 232 – проводная связь |  |
| 12 | Принадлежности | - Головные телефоны тип TDH39 (или эквивалент) или тип HDA200 (или эквивалент) - Костный телефон - Сетевой кабель - Кнопка ответа пациента - Бланки аудиограмм - Ручки (голубая, красная) - Руководство по эксплуатации |  |
| 13 | Масса не более, кг: | 4 |  |
| 14 | Габариты не более, мм: | 522*418*155 |  |

4. Аудиометр импедансный – 1шт.

| Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- |
| Система импедансных измерений |  |  |
| Тон пробника: частота 226 Гц, уровень 85 дБ УЗД с АРУ, обеспечивается постоянный уровень на различных объёмах | Соответствие |  |
| Давление воздуха: регулировка автоматическая, измеренное значение отображается на графическом дисплее, диапазон от -600 до +300 daPa, пределы давления от -800 daPa до +600 daPa (1 daPa = 10 Паскалей). | Соответствие |  |
| Скорость изменения давления: минимальная(50 daPa/сек), средняя, максимальная или автоматическая с минимумом на пике податливости. Выбирается при настройке. | Соответствие |  |
| Податливость от 0,1 до 6,0 мл (Объём уха: 0,1 - 8,0 мл) | Соответствие |  |
| Типы исследований: | Соответствие |  |
| Тимпанометрия: автоматическая с программным заданием начального и конечного давления пользователем в меню настройки. | Соответствие |  |
| Функция слуховой трубы: тест Williams (автоматический) | Соответствие |  |
| Индикация: графический дисплей, податливость указывается в мл, а давление в daPa. Интенсивность стимула указывается в дБ ПС. | Соответствие |  |
| Память | Соответствие |  |
| Тимпанометрия: 1 кривая для каждого уха. | Соответствие |  |
| Функция слуховой трубы: 3 кривые для каждого уха. | Соответствие |  |
| - Рефлексометрия и аудиометрия | Соответствие |  |
| Источник сигнала: Тон - Контра, Рефлекс: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 Гц. Tон - Аудиометрия: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 Гц. Тон - Ипси, Рефлекс: 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц. Шум - Контра, Рефлекс: Широкополосный, Высокочастотный и Низкочастотный. Шум - Ипси, Рефлекс: Широкополосный, Высокочастотный и Низкочастотный. Шум - Аудиометрия: Узкополосный. | Соответствие |  |
| Вход: Ответ пациента: Соединение с кнопкой ответа пациента. | Соответствие |  |
| Выход: Аудиометрические наушники (правый и левый) Костный телефон: Контралатеральный телефон (для рефлексо- и аудиометрии) Ипсилатеральный телефон: Телефон, встроенный в систему пробника для рефлексометрии. Воздух: Связь воздушной системы с пробником. RS232: Вход/выход для связи с компьютером. Внешний компьютер может осуществлять управление и мониторинг прибора. Операции управления отображаются на дисплее и панели управления. Может быть установлена он-лайновая связь для передачи полученных данных на внешний компьютер. | Соответствие |  |
| Аттенюатор: Диапазон: 0 - 130 дБ с шагом 1 или 5 дБ. Типичный диапазон -10 - +120 дБ ПС. Диапазон различен для разных режимов. | Соответствие |  |
| Типы тестов: Ручная аудиометрия: Ручное управление всеми функциями. Автоматическая аудиометрия: Автоматическое определение порогов по ISO 8253-1 (Тест Hughson Westlake, управляемый пациентом). Пороги определяются нажатием кнопки ответа пациента. Ручной рефлекс-тест: Ручное управление всеми функциями. Распад рефлекса: Ручное управление с длительностью стимула 10 сек. | Соответствие |  |
| Память: 6 ипсилатеральный и 6 контралатеральных графиков/кривых. На каждой может быть до 6 импульсов. Дополнительно можно хранить до 6 ручных тестов. | Соответствие |  |
| Аудиометр тимпанометр со встроенным термопринтером (в комплекте) | Соответствие |  |
| универсальный пробник | Соответствие |  |
| головные телефоны | Соответствие |  |
| внутриушной телефон для вносимого маскирования | Соответствие |  |
| костный телефон | Соответствие |  |
| кнопка ответа пациента | Соответствие |  |
| Пылезащитный чехол набор из 65 ушных вкладышей внешний источник питания | Соответствие |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Соответствие |  |
| Паспорт на поставляемый прибор | Соответствие |  |

5. Суточный монитор Ад и ЭКГ- 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |  |
| 1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |
| 2. | Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ | наличие |  |
| 3. | Проведение пусконаладочных работ сертифицированным инженером | наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского персонала | возможность |  |
| 5. | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 6. | Гарантийный срок обслуживания не менее | 12 мес. |  |
|  | Медицинская операционная система |  |  |
| 1. | Версии: |  |  |
| 1.1 | standard | Лицензия на 3 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов. |  |
| 1.2 | professional | Лицензия на 10 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов (опция) |  |
| 1.3 | clinical | Интеграция в информационную систему ЛПУ посредством интерфейса (опция) |  |
| 2. | Унифицированная работа во всех исследованиях: |  |  |
| 2.1 | Регистрация ЭКГ по Холтеру | наличие по каждому пункту (при условии приобретения программного обеспечения для соответствующих методик) |  |
| 2.2 | Регистрация АД |  |  |
| 2.3 | Комбинированная регистрация АД и ЭКГ по Холтеру |  |  |
| 2.4 | ЭКГ в покое |  |  |
| 2.5 | ЭКГ при нагрузочном тестировании |  |  |
| 2.6 | Спирометрия |  |  |
| 3. | Интуитивный пользовательский интерфейс | наличие |  |
| 4. | Индивидуальные настройки доступа для пользователей | наличие |  |
| 5. | Система Управления Базами Данных (СУБД) | наличие |  |
| 6. | Единая база данных пациентов | наличие |  |
| 7. | Функция расширенного поиска в базе данных | наличие |  |
| 8. | Объединенное управление данными пациента | наличие |  |
| 9. | Хранение результатов всех исследований в базе данных | наличие |  |
| 10. | Гибкое управление банка данных | наличие |  |
| 11. | Работа без использования бумаги | наличие |  |
| 12. | Программное обеспечение по созданию, хранению, обработке и передаче данных (BDT, GDT), вкл. файл PDF | наличие |  |
| 13. | Возможность усовершенствования имеющейся комплектации | наличие |  |
| 14. | Возможность обновления ПО через Internet | наличие |  |
| 15. | Наличие защитного программного ключа для защиты программного обеспечения от нелицензионного использования | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для обработки данных регистрации ЭКГ по Холтеру |  |  |
|  | * Необходимые требования: |  |  |
|  | standard и выше |  |  |
| 1. | Выбор параметров анализа | наличие |  |
| 2. | Настройка параметров записи ЭКГ | наличие |  |
| 3. | Контроль качества наложения электродов | наличие |  |
| 4. | Представление полученных данных ЭКГ в виде таблицы | наличие |  |
| 5. | Автоматическое определение патологических изменений, с данными о времени и частоте их появления | наличие |  |
| 6. | Удобный интерфейс, обеспечивающий доступ ко всей записи ЭКГ | наличие |  |
| 7. | Методика анализа R-R интервала | наличие |  |
| 8. | Функция автоматической прокрутки (scrolling) | наличие |  |
| 9. | Функция увеличения фрагмента ЭКГ (zoom) | наличие |  |
| 10. | Отображение значения АД, соответствующего выбранному фрагменту ЭКГ | наличие |  |
| 11. | Прямое сравнение тренда АД и патологического ЭКГ-тренда | наличие |  |
| 12. | Выделение морфологических классов фрагментов ЭКГ с указанием типа и частоты их появления | наличие |  |
| 13. | Формирование заключения в выбранном пользователем объеме | наличие |  |
| 14. | Возможность неоднократного повторного анализа ЭКГ | наличие |  |
| 15. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | наличие |  |
| 16. | Анализ ST-сегментов с функцией наложения | наличие |  |
| 17. | Анализ вариабельности сердечного ритма | наличие |  |
| 18. | Анализ пейсмейкера | наличие |  |
| 19. | Вывод на печать данных в свободно конфигурируемом объеме | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для обработки данных регистрации СМАД |  |  |
| 1. | Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения - дневного, ночного, специальных периодов и интервалов | наличие |  |
| 2. | Визуализация параметров: |  |  |
| 2.1 | суточный профиль АД, тренды среднего и пульсового АД, ЧСС | наличие по каждому пункту |  |
| 2.2 | отображение границ нормальных показателей АД |  |  |
| 2.3 | средние значения АД и ЧСС на выделенном интервале |  |  |
| 2.4 | гистограммы суточного распределения систолического и диастолического АД |  |  |
| 3. | Программирование предельных значений АД | наличие |  |
| 4. | Отображение границ нормальных показателей АД для детского возраста | наличие |  |
| 5. | Автоматическое определение фаз день/ночь | наличие |  |
| 6. | Графическое представление полученных данных | наличие |  |
| 7. | Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией | наличие |  |
| 8. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | наличие |  |
| 9. | Вывод на печать данных в свободно конфигурируемом объеме | наличие |  |
|  | Комбинированный регистратор АД и ЭКГ по Холтеру |  |  |
|  | Общие сведения |  |  |
| 1. | Вес, грамм (без элементов питания), не более | 260 |  |
| 2. | Габариты, мм, не более | 100 × 86 × 26 |  |
| 3. | Питание | от 3 батареек типа АА, 1,5 V или аккумуляторов |  |
| 4. | Связь с ПК | ИК-порт через com USB |  |
| 5. | Неограниченное время хранения данных | наличие |  |
| 6. | Тип памяти | встроенная твердотельная память (данные АД) карта памяти mini SD (данные ЭКГ) |  |
|  | Регистратор АД |  |  |
| 1. | Метод измерения | осциллометрический |  |
| 2. | Автоматическое обнуление перед каждым измерением | наличие |  |
| 3. | Диапазон измерения систолического АД, мм рт.ст. | 70-270 |  |
| 4. | Диапазон измерения диастолического АД, мм рт.ст. | 40-155 |  |
| 5. | Длительность записи, не менее, ч | 72 |  |
| 6. | Максимальное программируемое число измерений, не менее | 500 |  |
| 7. | Время одного измерения, не более, с | 30 |  |
| 8. | Диапазон измерения ЧСС, уд/мин | 35-220 |  |
| 9. | Измерительные интервалы, мин | 5-90 |  |
| 10. | Максимальное давление в манжете, мм рт.ст. | 300 |  |
| 11. | Малошумный насос | наличие |  |
| 12. | Количество размеров манжет | 1 |  |
|  |  | опционально 2 размера (малый, большой) |  |
| 13. | Автоматическое определение типа манжеты | наличие |  |
| 14. | Количество программируемых фаз | 3 (день, ночь, доп. фаза) |  |
| 15. | ЖК-дисплей для индикации: |  |  |
| 15.1 | результатов измерения | наличие по каждому пункту |  |
| 15.2 | заряда аккумуляторов |  |  |
|  | Регистратор ЭКГ |  |  |
| 1. | Количество непрерывно регистрируемых каналов ЭКГ | 2 |  |
| 2. | Длительность записи не менее | 24 часа |  |
| 3. | Контроль качества наложения электродов | наличие |  |
| 4. | Частотный диапазон около | 0,01-100 Гц |  |
| 5. | Частота оцифровки канала около | 500 Гц (2 мс) |  |
| 6. | Цифровое обнаружение водителя ритма | наличие |  |
| 7. | Автоматический контроль амплитуды | наличие |  |
| 8. | Фильтр дрейфа изолинии | наличие |  |
|  | Требования к персональному компьютеру и комплектующим |  |  |
| 1. | Процессор, минимум | Типа Pentium IV (или эквивалент) |  |
| 2. | Оперативная память, минимум | 1 Гб |  |
| 3. | Графический драйвер, |  |  |
| 4. | Минимум не менее | 800 × 600, 16 бит |  |
| 5. | рекомендуемо | 1024 × 768, 16 бит |  |
| 6. | Жесткий диск, минимум | 20 Гб (своб. 3 Гб) |  |
| 7. | Операционная система | Наличие |  |
| 8. | Порты | USB |  |
| 9. | Привод | DVD или CD-ROM |  |
| 10. | Устройство для чтения карт памяти | SD, mini SD, MMC |  |

6. Электроэнцефалограф с видемониторинговым датчиком – 1шт.

| № | Параметр | Требуемые значения / Наличие | Соответствие требуемым параметрам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ | наличие |  |
| 1.3 | Проведение пусконаладочных работ сертифицированным инженером | наличие |  |
| 1.4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 1.5 | Гарантийный срок обслуживания не менее | 12 мес. |  |
| 2. | 38-канальный цифровой усилитель биосигналов |  |  |
| 2.1 | Один коллектор для каналов ЭЭГ и ПСГ | наличие |  |
| 2.2 | Количество входных гнезд | 32 |  |
| 2.3 | Интегрированные входы SpO2/CO2 | наличие |  |
| 2.4 | Возможность использования входных гнезд для приема аналоговых сигналов от внешних инструментов, таких как CPAP | наличие |  |
| 2.5 | Количество входных гнезд каналов DC | 4 |  |
| 2.6 | Возможность использования миниблока подключения электродов для обеспечения комфорта пациента | опция |  |
| 2.7 | Подключение | USB |  |
| 2.8 | Входное сопротивление каналов ЭЭГ/доп. каналов | 100 MОм |  |
| 2.9 | Входное сопротивление каналов DC | 1,5 MОм |  |
| 2.10 | Входной ток утечки | менее 5 нА |  |
| 2.11 | Уровень внутренних шумов каналов ЭЭГ/доп. каналов | менее 1,5 µVp-p (0.53 Гц – 60 Гц) |  |
| 2.12 | Уровень внутренних шумов каналов DC | менее 10 µVp-p |  |
| 2.13 | Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов ЭЭГ/доп. каналов | 105 дБ или выше |  |
| 2.14 | Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов DC | 100 дБ или выше |  |
| 2.15 | АЦП | 16 бит |  |
| 2.16 | Осуществление выборки и удержания | Все электроды одновременно |  |
| 2.17 | Частота дискретизации входных сигналов с отведений | 100, 200, 500, 1000 Гц |  |
| 2.18 | Чувствительность: |  |  |
| 2.18.1 | вход ЭЭГ | Off, 1, 2, 3 (2.5), 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200 мВ/мм |  |
| 2.18.2 | вход DC | Off, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 мВ/мм |  |
| 2.19 | Постоянная времени | 0.001, 0.003, 0.03, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0, 2.0 с |  |
| 2.20 | Фильтр низких частот | 0.08 Гц (постоянная времени: 2 с) |  |
| 2.21 | Фильтр высоких частот | 300 Гц (−18 дБ/oct) |  |
| 2.22 | Сетевой фильтр (АС) | 50 или 60 Гц (коэффициент подавления: 1/25 или более) |  |
| 2.23 | Калибровочная волна: |  |  |
| 2.23.1 | форма волны | 0.25 Гц ступенчатая кривая или 10 Гц синусоид |  |
| 2.23.2 | напряжение | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 мкВ, (×1000 для входного сигнала DC) |  |
| 2.24 | Подавление артефакта ЭКГ | Доступен в режимах регистрации и обработки |  |
| 2.25 | Оценка подэлектродных сопротивлений в отведениях: |  |  |
| 2.25.1 | Индикация на экране | наличие |  |
| 2.25.2 | Светодиодная индикация на блоке подключения электродов | наличие |  |
| 2.26 | Пороговое сопротивление | 2, 5, 10, 20 и 50 кОм |  |
| 2.27 | Шаблон | 36 наборов запрограммированных монтажных схем в сочетании с программируемыми индивидуальными настройками усилителя |  |
| 2.28 | Выбор опорного электрода | A1→A2, A1←A2, A1↔A2, A1+A2, VX, AV (с функцией удаления неподходящего электрода), Aav, Org, SD и OFF |  |
| 2.29 | Маркировка функциональных проб | Метки фотостимуляции, метки гипервентиляции |  |
| 2.30 | Возможность дополнительного подключения многоканальных цифровых усилителей и электродных блоков | На 64, 128, 192 канала |  |
| 2.31 | Возможность включения в локальную сеть | наличие (необходим конвертер QI-122A) |  |
| 3. | Программное обеспечение |  |  |
| 3.1 | Программное обеспечение ПК | наличие |  |
| 3.2 | Системное программное обеспечение для регистрации, обработке и анализу ЭЭГ, топографическому картированию, спектральному анализу с сохранением данных на жесткий диск ПК | наличие |  |
| 3.3 | Программное обеспечение для управления базой данных пациентов | наличие |  |
| 3.4 | Программа цифровой видеорегистрации | налчие |  |
| 3.5 | Программа для ПСГ исследования | опция |  |
| 3.6 | Программное обеспечение для определения спайков и эпизодов пароксизмальной активности | опция |  |
| 3.7 | Программное обеспечение расширенного анализа: | опция |  |
| 4. | Рабочая станция |  |  |
| 4.1 | Разрешение дисплея | 1600 × 1200 |  |
| 4.2 | Количество отображаемых каналов | до 64 и один канал меток |  |
| 4.3 | Управление записью | автоматическое / ручное |  |
| 4.4 | Возможность программирования сценариев регистрации ЭЭГ | наличие |  |
| 4.5 | Режимы отображения | Наложение и постраничное |  |
| 4.6 | Выбор цвета отведений ЭЭГ | 16 цветов |  |
| 4.7 | Включение и выключение отображения кривых | наличие |  |
| 4.8 | Регулировка положения кривых | наличие |  |
| 4.9 | Замораживание ЭЭГ | наличие |  |
| 4.10 | Скорость развертки | 5, 10, 15, 20, 30, 60 с/стр., 5 мин/стр. или заданная пользователем |  |
| 4.11 | Временные метки | 0.1, 1 с |  |
| 4.12 | Временная шкала | OFF, 0.2, 1 с |  |
| 4.13 | Маркировка значимых событий | наличие |  |
| 4.14 | Масштабирование ЭЭГ | наличие |  |
| 4.15 | Сдвоенный дисплей | возможность |  |
| 4.16 | Функция таймера | наличие |  |
| 4.17 | Устройство хранения данных | жесткий диск (стандарт) |  |
| 4.18 | Режимы отображения | непрерывный, высокоскоростной, высокоскоростной с паузами, ручной постраничный, ручной посекундный |  |
| 4.19 | Изменяемые параметры: |  |  |
| 4.19.1 | монтажная схема (референтные и биполярные схемы) | наличие |  |
| 4.19.2 | чувствительность | наличие |  |
| 4.19.3 | фильтр высоких частот | наличие |  |
| 4.19.4 | постоянная времени | наличие |  |
| 4.19.5 | референтный электрод | наличие |  |
| 4.19.6 | скорость развертки | наличие |  |
| 4.20 | Функция перемещения | на определенное событие, постранично, на определенный промежуток времени |  |
| 4.21 | Вывод информации на дисплей: |  |  |
| 4.21.1 | список значимых фрагментов | наличие |  |
| 4.21.2 | отведения | наличие |  |
| 4.21.3 | монтажная схема | наличие |  |
| 4.21.4 | шкала времени с метками | наличие |  |
| 4.22 | Возможность одновременного просмотра на экране монитора ПК сигналов текущей регистрации и ретроспективной ЭЭГ | наличие |  |
| 4.23 | Функция линейки | наличие |  |
| 4.24 | Возможность сохранения до 1000 фрагментов ЭЭГ для последующего сравнения | наличие |  |
| 4.25 | Возможность сохранения до 100 типовых фрагментов ЭЭГ для последующего сравнения с данными других пациентов | наличие |  |
| 4.26 | Окно увеличения фрагмента ЭЭГ (zoom window): |  |  |
| 4.26.1 | Быстрое детальное увеличение отрезка волны ЭЭГ при перемещении | наличие |  |
| 4.26.2 | Измерение амплитуды и продолжительности волны | наличие |  |
| 4.27 | Возможность самостоятельного ввода до 100 комментариев по каналам ЭЭГ во время регистрации или просмотра полученных данных | наличие |  |
| 4.28 | Отображение на дисплее графика спектрограммы (DSA) | до 8 каналов |  |
| 4.29 | Программа трехмерного (3D) картирования ЭЭГ вольтажа с возможностью развертки во времени для лучшей топической диагностики отклонений ЭЭГ | наличие |  |
| 4.30 | Спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране монитора в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование | наличие |  |
| 4.31 | Амплитудное картирование | наличие |  |
| 4.32 | Формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения | наличие |  |
| 4.33 | Возможность проведения длительного ЭЭГ мониторинга | наличие |  |
| 4.34 | Возможность записи данных на любом портативном ЗУ вместе с программой-просмотрщиком EEG | наличие |  |
| 4.35 | Программа представления данных | наличие |  |
| 4.36 | FFT картирование для вывода информации относительно текущей фоновой активности | наличие |  |
| 4.37 | Программа цифровой видеорегистрации: |  |  |
| 4.37.1 | улучшенное качество видеосигнала благодаря аппаратным средствам кодирования в формате типа MPEG4 | наличие по каждому пункту при условии приобретения соответствующего ПО |  |
| 4.37.2 | высокоточная синхронизация ЭЭГ и видео − менее 100 мс |  |  |
| 4.37.3 | возможность записи видеоклипов или снимков согласно определенным временным интервалам для снижения объема сохраняемых файлов |  |  |
| 4.37.4 | изменяемые размеры окна и скорости видеовоспроизведения |  |  |
| 4.37.5 | возможность просмотра ранее записанного видео вовремя текущей регистрации |  |  |
| 4.38 | Опция цифровой видеосистемы для записи видео в формате MPEG 4: |  |  |
| 4.38.1 | разрешение видеоизображения не менее | 352 × 240 (NTSC) 352 × 288 (PAL) NF-QV4/STD 640 × 480 (NTSC) 720 × 576 (PAL) NF-QV4HW/STD |  |
| 4.38.2 | адаптер для подключения видеокамеры | наличие |  |
| 4.38.3 | осуществление видеозаписи на жесткий диск ПК | наличие |  |
| 4.39 | Устройство подключения видеокамеры : |  |  |
| 4.39.1 | Подключение | USB |  |
| 4.39.2 | Видеовход: |  |  |
| 4.39.2.1 | S-видео | 1 канал |  |
| 4.39.2.2 | аналоговый композитный | 1 канал |  |
| 4.39.2.3 | разрешение видеоизображения | макс. 640 × 480 (NTSC) 720 × 576 (PAL) |  |
| 4.39.2.4 | скорость передачи видеоданных | макс. 23,1 Мб/с |  |
| 4.39.3 | Аудиовход: |  |  |
| 4.39.3.1 | 2-канальный стерео | наличие |  |
| 4.39.3.2 | частота выборки не менее | 44,1 Гц (16 бит) |  |
| 4.39.3.3 | скорость передачи аудиоданных | макс. 177 Кб/с |  |
| 4.39.4 | Электропитание | 5 В ± 5%, не более 500 мА |  |
| 4.39.5 | Поддержка питания через USB | наличие |  |
| 4.39.6 | Стандарты электробезопасности | IEC 60601-1: 1998 IEC 60601-1: Поправка 1: 1991 IEC 60601-1: Поправка 2: 1995 IEC 60601-1: 2000 |  |
| 4.39.7 | Электромагнитная совместимость | IEC 60601-1-2: 2001 |  |
| 4.39.8 | Габариты допустимое отклонение ± 5%, | 60 × 100 × 17 мм |  |
| 4.39.9 | Вес допустимое отклонение ± 5%, | 130 г |  |
| 4.40 | Видеоустройство : |  |  |
| 4.40.1 | Цветная видеокамера : |  |  |
| 4.40.1.1 | Формат видео | PAL |  |
| 4.40.1.2 | Частота видеосигнала около | 25 кадров/с |  |
| 4.40.1.3 | Оптическое увеличение не менее | 18x |  |
| 4.40.1.4 | Цифровое увеличение не менее | 12x |  |
| 4.40.1.5 | Светочувствительность | <1 Lux |  |
| 4.40.1.6 | Угол обзора | 340° по горизонтали (pan) 120° по вертикали (tilt) |  |
| 4.40.1.7 | Инфракрасная подсветка для съемки в ночное время | наличие |  |
| 4.40.1.8 | S-видео выход | наличие |  |
| 4.40.1.9 | Композитный выход | наличие |  |
| 4.40.1.10 | Встроенный источник энергопитания | наличие |  |
| 4.40.1.11 | Комплект крепления к потолку | наличие |  |
| 4.40.1.12 | Комплект крепления на стену | опция |  |
| 4.40.2 | Система управления видеокамерой | опция |  |
| 4.40.3 | Микрофонная система | наличие |  |
| 4.41 | Программа для ПСГ исследования (опционально): |  |  |
| 4.41.1 | комбинация регистрации дневной ЭЭГ и ночной ПСГ | наличие по каждому пункту при условии приобретения соответствующего ПО |  |
| 4.41.2 | автоматическая регистрация данных ПСГ (стадии сна, дыхательные события, двигательная активность, ЭКГ и ЧСС) |  |  |
| 4.41.3 | отображение, сохранение и анализ данных ПСГ |  |  |
| 4.41.4 | настраиваемые графические тренды |  |  |
| 4.41.5 | возможность одновременной цифровой видеозаписи |  |  |
| 4.42 | Усилитель биосигналов (опционально): |  |  |
| 4.42.1 | Количество входных гнезд каналов ЭЭГ | 20 |  |
| 4.42.2 | Количество входных гнезд биполярных отведений | 14 |  |
| 4.42.3 | Вход SpO2 | 1 |  |
| 4.42.4 | Количество входных гнезд каналов DC | 8 |  |
| 4.42.5 | Вход датчика положения тела | 1 |  |
| 4.42.6 | Фильтр низких частот | 0,08 Гц (постоянная времени: 2 с) |  |
| 4.42.7 | Фильтр высоких частот | 120 Гц (–18 дБ/oct) |  |
| 4.42.8 | Частота дискретизации входных сигналов | до 500 Гц |  |
| 4.42.9 | Подключение | USB |  |
| 4.43 | Программное обеспечение для определения спайков и эпизодов пароксизмальной активности (опционально): |  |  |
| 4.43.1 | автоматический поиск и анализ спайков во время регистрации или просмотра полученных данных ЭЭГ | наличие по каждому пункту при условии приобретения соответствующего ПО |  |
| 4.43.2 | высокая точность определения |  |  |
| 4.43.3 | выделение групп спайков с иерархическим объединением в кластеры |  |  |
| 4.43.4 | детальное топографическое и морфологическое распределение выбранной группы |  |  |
| 4.43.5 | пространственное распространение спайка в течение времени |  |  |
| 4.43.6 | сравнение распространения в левом и правом полушариях в соответствующих отведениях |  |  |
| 4.43.7 | звуковое или визуальное уведомление об обнаружении спайка |  |  |
| 4.44 | Программное обеспечение расширенного анализа: (опционально): |  |  |
| 4.44.1 | обзор, картирование, ремонтаж, фильтрация и FFT | наличие по каждому пункту при условии приобретения соответствующего ПО |  |
| 4.44.2 | текущее картирование ЭЭГ вольтажа и частотного спектра |  |  |
| 4.44.3 | подавление артефактов ЭОГ |  |  |
| 4.44.4 | автоматическое обнаружение и усреднение подобных волн |  |  |
| 4.44.5 | исходное отображение (доступно с EEGFocus) |  |  |
| 5. | Фотостимулятор (опционально) |  |  |
| 5.1 | Блок управления фотостимулятора | наличие |  |
| 5.2 | Фотостимулятор с лампой вспышкой | наличие |  |
| 5.3 | Максимальная энергия вспышки | не менее 1.28 Дж |  |
| 5.4 | Режимы стимуляции | 3 автоматических, 1 ручной и однократный |  |
| 5.5 | Режим работы | Непрерывная работа с периодической зарядкой |  |
| 5.6 | Рабочий цикл | макс. 5 минут непрерывной работы |  |
| 5.7 | Автоматическая стимуляция | наличие |  |
| 5.7.1 | частота фотостимуляции | 0.5, 1–33 (шаг 1 Гц), 50 и 60 Гц |  |
| 5.8 | Период стимуляции | 1–99 с (шаг 1 с) |  |
| 5.9 | Период паузы | 1–30 с (шаг 1 с) |  |
| 5.10 | Ручная стимуляция | Ручная установка частоты и периода стимуляции |  |
| 5.10.1 | частота фотостимуляции | 0.5, 1–33 (шаг 1 Гц), 50 и 60 Гц |  |
| 5.11 | Время стимуляции | 1–99 с (шаг 1 с) и непрерывная стимуляция (макс. 5 мин) |  |
| 5.12 | Режимы импульсов | Нормальный, случайный, двойной |  |
| 5.13 | Случайная стимуляция | 1–33 Гц (шаг 1 Гц ±50%) |  |
| 5.14 | Ручная стимуляция однократным нажатием кнопки или автоматическая однократная стимуляция от внешнего переключающего сигнала (триггера) | наличие |  |
| 5.15 | Возможность подключения фотостимулятора во время регистрации ЭЭГ | наличие |  |
| 6. | Условия безопасности |  |  |
| 6.1 | Стандарты электробезопасности | IEC60601-1 (1988), IEC60601-1 Поправка 1 (1991), Поправка 2 IEC60601-1 (1995), IEC60601-1-1 (2000), IEC60601-2-26 (2002), EN60601-1 (1990), Поправка 1 EN60601-1 (1993), Поправка 2 (1995) EN60601-1, EN60601-1 Поправка 13 (1996), EN60601-1-1 (2001), EN60601-2-26 (2003) |  |
| 6.2 | Электромагнитная совместимость | IEC60601-1-2 (2001) |  |
| 6.3 | Безопасность | Класс защиты I, тип BF (JE-921A/AG) Класс защиты I, тип CF (JE-207A/209A/212A) |  |
| 6.4 | Степень защиты от воздействия влаги | не защищен (IPX0) |  |
| 7. | Требования электропитания |  |  |
| 7.1 | Напряжение линии электропередачи | 220–240 В |  |
| 7.2 | Частота линии электропередачи | 50 Гц |  |
| 7.3 | Потребляемая мощность | макс. 750 Вт |  |
| 8. | Условия окружающей среды |  |  |
| 8.1 | Рабочая температура | 10–35°C |  |
| 8.2 | Влажность воздуха | 30–80% |  |
| 8.3 | Атмосферное давление | 70–106 кПа |  |
| 9. | Габариты и вес |  |  |
| 9.1 | Системный блок ПК допустимое отклонение ± 5%, | 280 × 405 × 260 мм, 8.9 кг (*зависят от выбранной модели) |  |
| 9.2 | Основной блок допустимое отклонение ± 5%, | 181 × 320 × 140 мм, 13 кг |  |
| 9.3 | Блок управления фотостимулятора допустимое отклонение ± 5%, | 155 × 300 × 75 мм, 4.1 кг |  |
| 9.4 | Цифровой усилитель биосигналов допустимое отклонение ± 5%, | 185 × 72 × 167 мм, 1.0 кг |  |
| 10. | Комплектация |  |  |
| 10.1 | Основной блок | 1 |  |
| 10.2 | Персональный компьютер | 1 |  |
| 10.2.1 | Процессор не менее | 2.2 ГГц |  |
| 10.2.2 | Оперативная память не менее | 1 Гб |  |
| 10.2.3 | Жесткий диск не менее | 250 Гб |  |
| 10.2.4 | Привод | DVD/CD-RW |  |
| 10.2.5 | Сетевой адаптер | 10 / 100 Мбит/с |  |
| 10.2.6 | Клавиатура | наличие |  |
| 10.2.7 | Манипулятор (мышь) | наличие |  |
| 10.3 | Цифровой усилитель биосигналов | 1 |  |
| 10.4 | Стандартный набор принадлежностей для ЭЭГ: |  |  |
| 10.4.1 | Универсальная шапочка ЭЭГ | 1 |  |
| 10.4.2 | Подбородочный ремень для универсальной шапочки | 1 |  |
| 10.4.3 | Мостиковые электроды не менее | 23 |  |
| 10.4.4 | Электродный кабель не менее | 25 |  |
| 10.4.5 | Набор прокладок для электродов | 1 |  |
| 10.4.6 | Набор эластичных колец | 1 |  |
| 10.4.7 | Ушные электроды не менее | 3 |  |
| 10.4.8 | Электрод ЭКГ | 1 |  |
| 10.4.9 | Кабель электрода ЭКГ | 1 |  |
| 10.5 | Стойка | наличие |  |
| 10.6 | Медицинская тележка | наличие |  |
| 10.7 | Фотостимулятор | наличие |  |
| 10.8 | Устройство подключения видеокамеры | наличие |  |
| 10.9 | Цветная видеокамера | наличие |  |
| 10.10 | Система управления видеокамерой | опция |  |
| 10.11 | Микрофонная система | наличие |  |
| 10.12 | Усилитель биосигналов | опция |  |
| 10.13 | Комплект дополнительных датчиков и электродов для проведения ПСГ исследования | опция |  |
| 10.14 | Комплект дополнительных кабелей и электродов для проведения длительного ЭЭГ мониторинга | опция |  |

- Электрокардиограф 3-канальный с дисплеем, с интерпретацией и функцией измерения, питание от сети и аккумулятора, включая набор стандартных принадлежностей. – 5шт.

| № п/п | Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удобный для переноски. | соответствие |  |
| 2 | Размер формата | A4 |  |
| 3 | Масса кг, включая батарею | не более 1,9 |  |
| 4 | Возможность выбора формат регистрации ритма по 1 или 3 отведениям | соответствие |  |
| 5 | Высокий уровень анализа 12 отведений ЭКГ ( программа интерпретации) | наличие |  |
| 6 | Одновременная регистрация и просматр на экране 12 отведений | соответствие |  |
| 7 | Не менее 40 ЭКГ могут быть сохранены во внутренней памяти. | соответствие |  |
| 8 | При использовании опции SD карты на 64 МВ память будет расширена не менее чем до 3000 ЭКГ файлов. | соответствие |  |
| 9 | Защита входного блока | Изолирован и защищен от дефибриллятора |  |
| 10 | Регистрация по Отведения ЭКГ: 12 | Не менее |  |
| 11 | Стандартная чувствительность не менее | 10 мм/мВ ±2% |  |
| 12 | Калибровка не менее | 10 mm/mV ±5% |  |
| 13 | Входное сопротивление не менее | 50 МОм |  |
| 14 | Коэффициент подавления обычной помехи не менее | 110 дБ |  |
| 15 | Допустимое отклонение электрода не менее | ±550 мВ |  |
| 16 | Частотная характеристика от 0,05 до 150 Гц – не менее | 3 дБ |  |
| 17 | Цифровое конверсионное разрешение не менее | 1.25 μV |  |
| 18 | Проверка электрода | каждый электрод, кроме N (RF) |  |
| 19 | Время регистрации ЭКГ в автоматическом режиме записи: | 10-24 сек |  |
| 20 | Дисплей Тип: монохромный LCD (CCFT лампа подсветки) |  |  |
| 21 | Размер не менее | 4,8 дюймов (12 см) по диагонали |  |
| 22 | Разрешение не более | 320х240 точек |  |
| 23 | Отображение данных на дисплее | 12 каналов ЭКГ, информация о пациенте, настройки записи, режим работы, ЧСС, QRS синхрометки, сообщения об ошибках, отсоединение электрода, шум |  |
| 24 | Отображение кривых ЭКГ: | 12 отведений (2.88 с) 6 каналов: 2,8 сек. |  |
| 25 | Метод печати: | Термопечатающая головка высокого разрешения |  |
| 26 | Плотность печати не менее | 200 dpi (т/дюйм) (8 точек/мм); 320 точек/мм2 (25 мм/с) По горизонтали: 40 точек/мм (25 мм/с) По вертикали: 8 точек/мм |  |
| 27 | Плотность линий развертки не менее | 1 мс |  |
| 28 | Ширина бумаги не менее | 63 мм |  |
| 29 | Количество каналов регистрации не менее | 1, 2 и 3 |  |
| 30 | Скорость бумаги не менее | 25, 50 мм/сек |  |
| 31 | Чувствительность: | 5; 10; 20 мм/мВ (чувствительность может быть уменьшена до 2.5 или 1.25 мм/мВ, если амплитуда ЭКГ сигнала слишком высока) |  |
| 32 | Печать сетки: | возможно |  |
| 33 | Распечатываемые данные | Тип программы, версия, дата и время, скорость бумаги, чувствительность, название вывода, фильтр, информация о пациенте (номер ID, пол, возраст), временная метка, метка события, отсоединение электрода, шум |  |
| 34 | Механический шум не более | 48 дБ при скорости бумаги 25 мм/сек |  |
| 35 | Анализ ЭКГ | Анализ для пациентов с 3 лет Время анализа не более: 4 сек Обнаружение пунктов: не менее 200 Оценка пунктов не менее: 5 |  |
| 36 | Напряжение сети | от 100 до 240 В ± 10% 50/60 Гц |  |
| 37 | Входная мощность | до 45 ВА |  |
| 38 | Потребляемая мощность | не более 45 Вт |  |
| 39 | Батарея: | перезаряжаемая батарея NiMH |  |
| 40 | Встроенная батарея Напряжение не менее: | 12 В |  |
| 41 | Текущее потребление: | 6А или меньше |  |
| 42 | Время работы не менее | 120 минут от полностью заряженной батареи |  |
| 43 | Время зарядки не более: | 10 часов |  |
| 44 | Регистратор климатическое исполнение | Рабочая температура от 5 до 40°C Относительная влажность от 25 до 95% RH Температура хранения: -20 до 65C Влажность хранения: от 10 до 95% RH Атмосферное давление от 70 до 106 кПа |  |
| 45 | Батарея климатическое исполнение | Рабочая влажность: от 20 до 85% RH |  |
| 46 | Продолжительность хранения при температуре: | 30 и менее дней: -20 до 50 гр C 90 и менее дней: -20 до 40 гр C 1 год или менее: -20 до 30 гр C Влажность хранения: 10 to 85% RH (без конденсата) |  |
| 47 | Бумага климатическое исполнение | Относительная влажность от 25 до 80% RH Температура хранения: -20 to 50 гр C Влажность хранения: 10 to 90% RH (без конденсата) |  |
| 48 | Электромагнитная совместимость | IEC60601-1-2: 2001; IEC60601-2-25: 1993; IEC60601-2-25 Amendment: 1999 IEC61000-4-2:1995; IEC61000-4-2 Amendment 1: 1997; IEC61000-4-2 Amendment 2: 2000 IEC61000-4-3: 2002; IEC61000-4-4: 1995 IEC61000-4-4 Amendment 1: 2000; IEC61000-4-4 Amendment 2: 2001 IEC61000-4-5: 1995; IEC61000-4-5 Amendment 1: 2000 IEC61000-4-6: 2003 IEC61000-4-8: 2001 IEC61000-4-11: 2001 CISPR 11 group 1 class B: 2003 IEC61000-3-2: 2001 IEC61000-3-3: 1994 IEC61000-3-3 Amendment 1: 2001 IEC61000-2-25: 1993 |  |
| 49 | Безопасность Тип защиты от удара током | Класс I |  |
| 50 | Степень защиты от удара током: | Тип CF защиты от дефибриллятора |  |
| 51 | Степень защиты от опасности проникновения воды: | Обычное оборудование |  |
| 52 | Габариты не более | 260х50х 200 мм |  |
| 53 | Вес: | ЭКГ 1,5 кг (без батареи и бумаги); Батарея: 0,4 кг ±10% |  |
| 54 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| 55 | Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 56 | Гарантийный период не менее | 24месяца |  |

8. Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов – 1шт.

| № | Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |  |
| 1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |
| 2. | Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ | наличие |  |
| 3. | Проведение пусконаладочных работ сертифицированным инженером | наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского персонала | возможность |  |
| 5. | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 6. | Гарантийный срок обслуживания не менее | 12 мес. |  |
|  | Медицинская операционная система |  |  |
| 1. | Версии |  |  |
| 1.1 | standard | Лицензия на 3 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов. |  |
| 1.2 | professional | Лицензия на 10 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов (опция) |  |
| 1.3 | clinical | Интеграция в информационную систему ЛПУ посредством интерфейса (опция) |  |
| 2. | Унифицированная работа во всех исследованиях: |  |  |
| 2.1 | Регистрация ЭКГ по Холтеру | наличие по каждому пункту (при условии приобретения программного обеспечения для соответствующих методик) |  |
| 2.2 | Регистрация АД |  |  |
| 2.3 | Комбинированная регистрация АД и ЭКГ по Холтеру |  |  |
| 2.4 | ЭКГ в покое |  |  |
| 2.5 | ЭКГ при нагрузочном тестировании |  |  |
| 2.6 | Спирометрия |  |  |
| 3. | Интуитивный пользовательский интерфейс | наличие |  |
| 4. | Индивидуальные настройки доступа для пользователей | наличие |  |
| 5. | Система Управления Базами Данных (СУБД) | наличие |  |
| 6. | Единая база данных пациентов | наличие |  |
| 7. | Функция расширенного поиска в базе данных | наличие |  |
| 8. | Объединенное управление данными пациента | наличие |  |
| 9. | Хранение результатов всех исследований в базе данных | наличие |  |
| 10. | Гибкое управление банка данных | наличие |  |
| 11. | Работа без использования бумаги | наличие |  |
| 12. | Программное обеспечение по созданию, хранению, обработке и передаче данных (BDT, GDT), вкл. файл PDF | наличие |  |
| 13. | Возможность усовершенствования имеющейся комплектации | наличие |  |
| 14. | Возможность обновления ПО через Internet | наличие |  |
| 15. | Наличие защитного программного ключа для защиты программного обеспечения от нелицензионного использования | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для ЭКГ покоя |  |  |
| 1. | 12-канальное представление ЭКГ в реальном времени на мониторе ПК с произвольным выбором каналов | наличие |  |
| 2. | Стандартные отведения, отведения по Небу или круг Кабрера | наличие |  |
| 3. | Индикация качества регистрации ЭКГ непосредственно на усилителе | наличие |  |
| 4. | Возможность маркировки значимых фрагментов записи | наличие |  |
| 5. | Интегрированная автоматическая программа измерений с функцией увеличения | наличие |  |
| 6. | Непрерывное сохранение ЭКГ любой длительности | наличие |  |
| 7. | Графическое представление ЭКГ на экране и при выводе на печать | наличие |  |
| 8. | Вывод на печать данных в свободно конфигурируемом объеме | наличие |  |
| 9. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | наличие |  |
| 10. | Сохранение всех записей в единой базе данных | наличие |  |
| 11. | Распознавание ИВР | наличие |  |
| 12. | Представление полученных данных ЭКГ в виде таблицы | наличие |  |
| 13. | Быстрый доступ к любому фрагменту записи ЭКГ | наличие |  |
| 14. | Различные возможности редактирования | наличие |  |
| 15. | Возможность неоднократного повторного анализа ЭКГ | наличие |  |
| 16. | Формирование заключения в выбранном пользователем объеме | наличие |  |
| 17. | Функция быстрого запуска | наличие |  |
| 18. | Представление векторкардиограммы | наличие |  |
| 19. | Возможность распечатки ЭКГ во время регистрации | наличие |  |
| 20. | Подробная клинически утвержденная программа интерпретация результатов ЭКГ | наличие |  |
| 21. | Интегрированный анализ ритма | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для проведения ЭКГ нагрузки stress test standard |  |  |
|  | * Необходимые требования: |  |  |
|  | и выше |  |  |
|  | работа совместно с программным обеспечением |  |  |
| 1. | 12-канальное представление ЭКГ в реальном времени на мониторе ПК с произвольным выбором каналов | наличие |  |
| 2. | Контроль качества наложения электродов | наличие |  |
| 3. | Автоматическое управление нагрузкой | наличие |  |
| 4. | Индивидуально конфигурируемый профиль нагрузки | наличие |  |
| 5. | Неограниченное количество индивидуальных профилей нагрузки | наличие |  |
| 6. | Возможность работы со всеми типами эргометров и дорожек, имеющих компьютерный интерфейс | наличие |  |
| 7. | Возможность изменения предустановленного профиля нагрузки во время теста | наличие |  |
| 8. | Возможность прямого сравнения на экране монитора ПК фрагментов ЭКГ в покое и при нагрузочном тестировании | наличие |  |
| 9. | Распознавание ИВР | наличие |  |
| 10. | Анализ сегмента ST в реальном времени с отображением в виде графического тренда | наличие |  |
| 11. | Регистрация и отображение артериального давления пациента (от регистратора АД, встроенного в эргометр/беговую дорожку) | опция, при наличии модуля измерения АД эргометра |  |
| 12. | Измерение SpO2 | опция, при наличии модуля измерения SpO2 эргометра |  |
| 13. | Возможность самостоятельного ввода измеренных значений АД / SpO2 во время теста | наличие |  |
| 14. | Автоматическое вычисление значений PWC и MET | наличие |  |
| 15. | Возможность сетевого мониторинга ЭКГ нагрузки | в версии stress test professional |  |
| 16. | Формирование заключительного протокола в комбинированном графическом формате | наличие |  |
|  | Модуль ЭКГ |  |  |
| 1. | Количество регистрируемых каналов | 12 |  |
| 2. | Частотная характеристика | 0,05 - 500 Гц |  |
| 3. | Погрешность, менее | 1,5% |  |
| 4. | Частота дискретизации входных сигналов с отведений | 1000 Гц |  |
| 5. | Частота дискретизации для ИВР | 4000 Гц |  |
| 6. | АЦП | 24 бит |  |
| 7. | Входное сопротивление, более | 50 МОм |  |
| 8. | Постоянная времени | 3,2 сек |  |
| 9. | Коэффициент ослабления синфазных сигналов, более | 70 дБ |  |
| 10. | Амплитуда, мм/мВ | 5 / 10 / 20 / 30 / 40 |  |
| 11. | Скорость прокрутки, мм/с | 25 / 50 |  |
| 12. | Режимы записи | автоматический / ручной |  |
| 13. | Цифровое обнаружение водителя ритма | наличие |  |
| 14. | Независимая передача потенциалов всех 10 электродов | наличие |  |
| 15. | Измерение сопротивления | автоматическая индикация всех электродов |  |
| 16. | Фильтры: |  |  |
| 16.1 | сетевой | наличие |  |
| 16.2 | мышечный |  |  |
| 16.3 | дрейфа изолинии |  |  |
| 16.4 | обнаружения ИВР |  |  |
| 17. | Поддержка питания | через USB |  |
| 18. | Подключение к ПК и передача данных | через USB |  |
| 19. | Безопасность | класс защиты II, тип BF |  |
| 20. | Защита от импульсов дефибриллятора напряжением 5000 В | наличие |  |
| 21. | Тип разъемов кабеля пациента: |  |  |
| 21.1 | 100 | тип "clip" (зажимы) |  |
| 22. | Размеры, мм | 160 × 85 × 25 (cardio 100/110) 160 × 78 × 32 (cardio 130) |  |
| 23. | Вес, г | 300 (cardio 100/110) 430 (cardio 130) |  |
|  | Велоэргометр ec3000 |  |  |
| 1. | Диапазон нагрузки | 5 - 1000 ватт вне зависимости от скорости вращения |  |
| 2. | Система торможения | электромагнитная |  |
| 3. | ЖК-дисплей во фронтальной плоскости (на передней поверхности) | наличие |  |
| 4. | Вращение дисплея | 180° |  |
| 5. | Высота сидения, см | 70 - 110 |  |
| 6. | Регулировка руля | приблизительно 330° |  |
| 7. | Возможность различных протоколов контроля | наличие |  |
| 8. | Порт типа RS-232-C | наличие |  |
| 9. | Электропитание допустимое отклонение ± 5%, | 230 В / 50 Гц |  |
| 10. | Размеры около, см | 102 × 56 × 120 |  |
| 11. | Вес, кг допустимое отклонение ± 5%, | 60 |  |
| 12. | Максимально допустимый вес пациента, кг | 150 (200 - при проведении короткой нагрузки) |  |
| 13. | Автоматическая регистрация АД, ЧСС (включая манжету) | Наличие |  |
| 13.1 | Измерительный интервал, мин | от 2 до 20 |  |
| 14. | Измерение SpO2 | опция |  |
| 15. | Электронная регулировка высоты сиденья | опция |  |
|  | Требования к персональному компьютеру и комплектующим |  |  |
| 1. | Процессор, минимум | Тип Pentium IV(или эквивалент) |  |
| 2. | Оперативная память, минимум | 1 Гб |  |
| 3. | Графический драйвер, |  |  |
| 4. | минимум | 800 × 600, 16 бит |  |
| 5. | рекомендуемо | 1024 × 768, 16 бит |  |
| 6. | Жесткий диск, минимум | 20 Гб (своб. 3 Гб) |  |
| 7. | Операционная система | Наличие |  |
| 8. | Порты | USB |  |
| 9. | Привод | DVD или CD-ROM |  |
| 10. | Устройство для чтения карт памяти | SD, mini SD, MMC |  |

9. Электроэнцефалограф – 1шт.

| Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- |
| Число каналов не менее | 19 ЭЭГ + 1 ЭКГ |  |
| Режекторный фильтр не хуже | Подавление - 20 дБ на 50(60) Гц |  |
| Частота дискретизации | 250 или 500 Гц на канал |  |
| Референты для ЭЭГ | (A1+A2)/2 или A1,A2 |  |
| Входное сопротивление | более 200 мОм |  |
| Уровень внутренних шумов | менее 2 мкВ от пика до пика |  |
| Подавление синфазной помехи | -90 дБ на 10 Гц |  |
| Фотостимулятор | Светодиодный |  |
| Частота фотостимуляции | от 1 до 50 Гц с шагом 1 Гц |  |
| Фоностимулятор | с загрузкой звуков из компьютера |  |
| Полоса пропускания | 0.5(0.3с) – 35Гц |  |
| Контроль сопротивления электродов | есть(в том числе нейтрального) |  |
| Встроенный генератор калибровочного сигнала | прямоугольный, 0.5 Гц |  |
| Временное разрешение | 7.5, 15, 30, 60, (120) мм/с |  |
| ФНЧ (цифровой) | 15, 30, Гц |  |
| ФВЧ (цифровой) | 1.6(0.1), 5(0.03)Гц(с) |  |
| АЦП | 16 бит |  |
| Электроизоляция | Оптическая, 4кВ |  |
| Масса | менее 1 кг (без компьютера и штатива) |  |

10. Суточный монитор  ЭКГ- 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |  |
| 1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |
| 2. | Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ | наличие |  |
| 3. | Проведение пусконаладочных работ сертифицированным инженером | наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского персонала | возможность |  |
| 5. | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 6. | Гарантийный срок обслуживания не менее | 12 мес. |  |
|  | Медицинская операционная система |  |  |
| 1. | Версии |  |  |
| 1.1 | standard | Лицензия на 3 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов |  |
| 1.2 | professional | Лицензия на 10 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов (опция) |  |
| 1.3 | clinical | Интеграция в информационную систему ЛПУ посредством интерфейса (опция) |  |
| 2. | Унифицированная работа во всех исследованиях: |  |  |
| 2.1 | Регистрация ЭКГ по Холтеру | наличие по каждому пункту (при условии приобретения программного обеспечения для соответствующих методик) |  |
| 2.2 | Регистрация АД |  |  |
| 2.3 | Комбинированная регистрация АД и ЭКГ по Холтеру |  |  |
| 2.4 | ЭКГ в покое |  |  |
| 2.5 | ЭКГ при нагрузочном тестировании |  |  |
| 2.6 | Спирометрия |  |  |
| 3. | Интуитивный пользовательский интерфейс | наличие |  |
| 4. | Индивидуальные настройки доступа для пользователей | наличие |  |
| 5. | Система Управления Базами Данных (СУБД) | наличие |  |
| 6. | Единая база данных пациентов | наличие |  |
| 7. | Функция расширенного поиска в базе данных | наличие |  |
| 8. | Объединенное управление данными пациента | наличие |  |
| 9. | Хранение результатов всех исследований в базе данных | наличие |  |
| 10. | Гибкое управление банка данных | наличие |  |
| 11. | Работа без использования бумаги | наличие |  |
| 12. | Программное обеспечение по созданию, хранению, обработке и передаче данных (BDT, GDT), вкл. файл PDF | наличие |  |
| 13. | Возможность усовершенствования имеющейся комплектации | наличие |  |
| 14. | Возможность обновления ПО через Internet | наличие |  |
| 15. | Наличие защитного программного ключа для защиты программного обеспечения от нелицензионного использования | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для обработки данных регистрации ЭКГ по Холтеру |  |  |
|  | * Необходимые требования: |  |  |
|  | и выше |  |  |
| 1. | Выбор параметров анализа | наличие |  |
| 2. | Настройка параметров записи ЭКГ | наличие |  |
| 3. | Контроль качества наложения электродов | наличие |  |
| 4. | Представление полученных данных ЭКГ в виде таблицы | наличие |  |
| 5. | Автоматическое определение патологических изменений, с данными о времени и частоте их появления | наличие |  |
| 6. | Удобный интерфейс, обеспечивающий доступ ко всей записи ЭКГ | наличие |  |
| 7. | Методика анализа R-R интервала | наличие |  |
| 8. | Функция автоматической прокрутки (scrolling) | наличие |  |
| 9. | Функция увеличения фрагмента ЭКГ (zoom) | наличие |  |
| 10. | Отображение значения АД, соответствующего выбранному фрагменту ЭКГ | наличие |  |
| 11. | Прямое сравнение тренда АД и патологического ЭКГ-тренда | наличие |  |
| 12. | Выделение морфологических классов фрагментов ЭКГ с указанием типа и частоты их появления | наличие |  |
| 13. | Формирование заключения в выбранном пользователем объеме | наличие |  |
| 14. | Возможность неоднократного повторного анализа ЭКГ | наличие |  |
| 15. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | наличие |  |
| 16. | Анализ ST-сегментов с функцией наложения | наличие |  |
| 17. | Анализ вариабельности сердечного ритма | наличие |  |
| 18. | Анализ пейсмейкера | наличие |  |
| 19. | Вывод на печать данных в свободно конфигурируемом объеме | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для обработки данных регистрации СМАД |  |  |
| 1. | Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения - дневного, ночного, специальных периодов и интервалов | возможность |  |
| 2. | Визуализация параметров: |  |  |
| 2.1 | суточный профиль АД, тренды среднего и пульсового АД, ЧСС | возможность |  |
| 2.2 | отображение границ нормальных показателей АД |  |  |
| 2.3 | средние значения АД и ЧСС на выделенном интервале |  |  |
| 2.4 | гистограммы суточного распределения систолического и диастолического АД |  |  |
| 3. | Программирование предельных значений АД | возможность |  |
| 4. | Отображение границ нормальных показателей АД для детского возраста | возможность |  |
| 5. | Автоматическое определение фаз день/ночь | возможность |  |
| 6. | Графическое представление полученных данных | возможность |  |
| 7. | Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией | возможность |  |
| 8. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | возможность |  |
| 9. | Вывод на печать данных в свободно конфигурируемом объеме | возможность |  |
|  | регистратор ЭКГ по Холтеру |  |  |
|  | Общие сведения |  |  |
| 1. | Вес, грамм (без элементов питания), не более | 260 |  |
| 2. | Габариты, мм, не более | 100 × 86 × 26 |  |
| 3. | Питание | от 3 батареек типа АА, 1,5 V или аккумуляторов |  |
| 4. | Связь с ПК | ИК-порт через USB |  |
| 5. | Неограниченное время хранения данных | наличие |  |
| 6. | Тип памяти | карта памяти mini SD (данные ЭКГ) |  |
|  | Регистратор ЭКГ |  |  |
| 1. | Количество непрерывно регистрируемых каналов ЭКГ | 2 |  |
| 2. | Длительность записи | 24 часа |  |
| 3. | Контроль качества наложения электродов | наличие |  |
| 4. | Частотный диапазон | 0,01-100 Гц |  |
| 5. | Частота оцифровки канала | 500 Гц (2 мс) |  |
| 6. | Цифровое обнаружение водителя ритма | наличие |  |
| 7. | Автоматический контроль амплитуды | наличие |  |
| 8. | Фильтр дрейфа изолинии | наличие |  |
|  | Требования к персональному компьютеру и комплектующим |  |  |
| 1. | Процессор, минимум | Тип Pentium IV(или эквивалент) |  |
| 2. | Оперативная память, минимум | 1 Гб |  |
| 3. | Графический драйвер, |  |  |
| 4. | минимум | 800 × 600, 16 бит |  |
| 5. | рекомендуемо | 1024 × 768, 16 бит |  |
| 6. | Жесткий диск, минимум | 20 Гб (своб. 3 Гб) |  |
| 7. | Операционная система | наличие |  |
| 8. | Порты | USB |  |
| 9. | Привод | DVD или CD-ROM |  |
| 10. | Устройство для чтения карт памяти | SD, mini SD, MMC |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

Заказчик 2

ВМУЗ «Детская поликлиника №3»

Главный врач __________________ З.В. Дидарова

М.п.

Заказчик 3

ВМУЗ «Универсальная поликлиника №7»

Главный врач __________________ А.В. Фидаров

М.п.

Заказчик 4

ВМУЗ «Поликлиника №3»

Главный врач __________________ Б.Д. Арбиева

М.п.

Заказчик 5

ВМУЗ «Станция скорой неотложной помощи»

Главный врач __________________ И.Н. Бигулов

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.