Лот №6

Реанимационное оборудование

- Дефибриллятор -5шт.

| № п/п | Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор портативный бифазный с цветным 3-х канальным монитором: ЭКГ (3 отведения), принтером. |  |  |
| 2 | Предназначен для работы в машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара | Соответствие |  |
| 3 | Особенности: |  |  |
| 4 | Простая работа с выполнением трех операций, от включения электропитания до разрядки энергии | Соответствие |  |
| 5 | Основная функциональная проверка зазрядки, состояния батареи, записи, сигнализации тревоги и речевой информации. | Соответствие |  |
| 6 | Быстрое переключение: ЭКГ- разряд | Соответствие |  |
| 7 | Чувствительный переключатель синхронизации | Соответствие |  |
| 8 | лёгкая транспортировка | Соответствие |  |
| 9 | Возможность ЭКГ- мониторинга | Соответствие |  |
| 10 | Встроенный термопринтер с ручной и автоматической записью 3- канальный | Соответствие |  |
| 11 | Возможность работы от сети и батареи | Соответствие |  |
| 12 | Время зарядки при включении в сеть- до 5 сек | Соответствие |  |
| 13 | Технические характеристики |  |  |
| 14 | Режим бифазного импульса: 2-фазный усеченный экспотенциальный импульс постоянной энергии | Соответствие |  |
| 15 | Цветной жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю не менее 5,7'' 115,2 х 86,4 мм: 3 волновых кривых, до 8 цифровых параметров, скорость развертки 25 или 50 мм/сек | Соответствие |  |
| 16 | режимы работы- синхронная внешняя ручная дефибрилляция | Соответствие |  |
| 17 | уровни энергии: от 2 до 270 Дж; 14 ступеней | Соответствие |  |
| 18 | количество дефибрилляций: до 60 дефибрилляции не менее 270 Дж | Соответствие |  |
| 19 | Время набора заряда 200 Дж 3 сек, 270 Дж 5 сек при работе от сети | Соответствие |  |
| 20 | ЭКГ-мониторинг | Соответствие |  |
| 21 | Диапазон ЧСС: 15-300 уд в мин | Соответствие |  |
| 22 | Анализ ЭКГ на 3 отведения: I, II, III | Соответствие |  |
| 23 | Анализ ЭКГ на 5 отведений: I, II, III aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Соответствие |  |
| 24 | Верхняя граница тревог: 20-300, шаг 5 | Соответствие |  |
| 25 | Нижняя граница тревог: 15-295, шаг 5 | Соответствие |  |
| 26 | Функция AED При обнаружении шокового ритма по ЭКГ, дефибриллятор автоматически заряжает энергию для дефибрилляции. | Наличие |  |
| 27 | Голосовое напоминание (Опция) С дополнительным голосовым блоком, в режиме AED | Соответствие |  |
| 28 | Встроенный 3-канальный принтер. | Соответствие |  |
| 29 | Индикация качества контактов электродов: 3 уровня | Соответствие |  |
| 30 | Сохранение и распечатка отчетов: Автоматическое сохранение данных за 8 секунд до и 12 секунд после дефибрилляции | Соответствие |  |
| 31 | Фильтр помех: Высокая помехоустойчивость, даже при работе электрохирургической аппаратуры | Соответствие |  |
| 32 | Система тревог: визуальные и звуковые сигналы | Соответствие |  |
| 33 | Датчик SpO2 не работает | наличие |  |
| 34 | Модуль SpO2 не работает | наличие |  |
| 35 | Адаптер CO2 неисправен | наличие |  |
| 36 | Сенсор CO2 не работает | наличие |  |
| 37 | Модуль CO2 не работает | наличие |  |
| 38 | Перегрев | наличие |  |
| 39 | Ошибка управления высокого напряжения | наличие |  |
| 40 | Ошибка схемы управления реле | наличие |  |
| 41 | Вставьте батарею | наличие |  |
| 42 | Неисправность питания | наличие |  |
| 43 | Зарядите батарею | наличие |  |
| 44 | Замените батарею | наличие |  |
| 45 | Ошибка типа FET | наличие |  |
| 46 | Установите энергию на 50 Дж или меньше | наличие |  |
| 47 | Тревога типа ЧСС | наличие |  |
| 48 | Тревога частоты дыхания | наличие |  |
| 49 | Тревога типа SpO2 | наличие |  |
| 50 | Тревога типа etCO2 | наличие |  |
| 51 | Кардиостимуляция прекращена-отсоединились пластины | наличие |  |
| 52 | Кардиостимуляция прекращена-отсоединились отведения ЭКГ | наличие |  |
| 53 | Смените одноразовые накладные электроды | наличие |  |
| 54 | Смените одноразовые накладные электроды | наличие |  |
| 55 | Подключите накладные электроды | наличие |  |
| 56 | Используйте одноразовые накладные электроды | наличие |  |
| 57 | Выберите отведение ЭКГ | наличие |  |
| 58 | Выберите другое отведение | наличие |  |
| 59 | Замените электроды ЭКГ | наличие |  |
| 60 | Проверьте электроды ЭКГ | наличие |  |
| 61 | Измерения SpO2 нестабильны | наличие |  |
| 62 | Поиск пульсаций SpO2 | наличие |  |
| 63 | Проверьте область датчика SpO2 | наличие |  |
| 64 | Проверьте модуль SpO2 | наличие |  |
| 65 | Модуль SpO2 отсоединен | наличие |  |
| 66 | Модуль СO2 отсоединен | наличие |  |
| 67 | APNEA | наличие |  |
| 68 | Опции мониторинга SpO2, СО2 и неинвазивного артериального давления |  |  |
| 69 | SpO2 (Опция) | Соответствие |  |
| 70 | Методика измерения типа BluePro®(или эквивалент) | Соответствие |  |
| 71 | Диапазон измерения: 50 – 100 % | Соответствие |  |
| 72 | Диапазон измерения пульса: 3 – 300 уд./мин. | Соответствие |  |
| 73 | Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) | Соответствие |  |
| 74 | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. | Соответствие |  |
| 75 | Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  |  |
| 76 | Давление выдыхаемого углекислого газа (Опция) | Соответствие |  |
| 77 | Метод измерения: По основному потоку | Соответствие |  |
| 78 | Возможность проведения капнометрии по методике типа CapOne® (или эквивалент) | Соответствие |  |
| 79 | Диапазон измерения: 0 – 99 мм.рт.ст. | Соответствие |  |
| 80 | Время разогрева: 5 с | Соответствие |  |
| 81 | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% | Соответствие |  |
| 82 | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) | Соответствие |  |
| 83 | Точность измерения: | Соответствие |  |
| 84 | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) | Соответствие |  |
| 85 | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) | Соответствие |  |
| 86 | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги |  |  |
| 87 | Неинвазивное измерение кровяного давления (Опция) | Соответствие |  |
| 88 | Метод измерения: Осциллометрический | Соответствие |  |
| 89 | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. | Соответствие |  |
| 90 | Время накачки манжеты: | Соответствие |  |
| 91 | Взрослые и дети не более – 7 с | Соответствие |  |
| 92 | Новорожденные не более – 5 с | Соответствие |  |
| 93 | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: | Соответствие |  |
| 94 | - Взрослые/дети не более – 300 мм рт. ст. | Соответствие |  |
| 95 | - Новорожденные около – 150 мм рт. ст. | Соответствие |  |
| 96 | Ограничитель времени накачки манжеты: | Соответствие |  |
| 97 | - Взрослые/дети около – 180 с | Соответствие |  |
| 98 | - Новорожденные около – 90 с | Соответствие |  |
| 99 | Режим измерений: | Соответствие |  |
| 100 | - Ручной, | Соответствие |  |
| 101 | - Непрерывный, | Соответствие |  |
| 102 | - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) | Соответствие |  |
| 103 | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) | Соответствие |  |
| 104 | Интерпретация ЭКГ по 12 отведениям (Опция) | Соответствие |  |
| 105 | Возможность объединения в сеть с мониторами одного производителя (Опция) | Соответствие |  |
| 106 | Возможность сохранения и обработки данных ЭКГ на компьютере при помощи специального ПО (опция) | Соответствие |  |
| 107 | Разъем для карты памяти типа PCMCIA (или эквивалент) | Наличие |  |
| 108 | Внешние накладные электроды для дефибрилляции, врослые/детские | Наличие |  |
| 109 | Возможность присоединения внешних электродов для дефибриляции новорожденных | Наличие |  |
| 110 | Дефибрилляция на открытом сердце | Соответствие |  |
| 111 | Электроды для внутренней дефибрилляции, 6 размеров (Опция) | Соответствие |  |
| 112 | Работа от сети и аккумулятора | Соответствие |  |
| 113 | Аккумулятор: расчитан на не менеечем 2 часа непрерывной работы прибора или не менее 70 разрядов 270 j | Соответствие |  |
| 114 | Индикатор заряда аккумулятора | Соответствие |  |
| 115 | время зарядки аккумулятора | до 2,5-3 часов |  |
| 116 | сетевое напряжение | 100-240 В/50- 60 Гц (автоматическое переключение) |  |
| 117 | Размеры приблизительно | Не более 33,6 х 24,2 х 37,7 см |  |
| 118 | Вес около | Не более 8,1 кг. |  |
| 119 | Электробезопасность – II класс, тип BF | Соответствие |  |
| 120 | Комплектация |  |  |
| 121 | Дефибриллятор портативный бифазный с цветным 3-х канальным монитором: ЭКГ (3 отведения), принтером. | Наличие |  |
| 122 | Батарея аккумуляторная специальная | Наличие |  |
| 123 | Кабель ЭКГ содинительный, 3 отведения и сетевой шнур | Наличие |  |
| 124 | Дополнительные условия |  |  |
| 125 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 126 | гарантия не менее 24 месяцев с момента поставки | Соответствие |  |
| 127 | послегарантийное обслуживание | Соответствие |  |

2. Монитор прикроватный – 3шт.

| № п/п | Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие характеристики |  |  |
| 2 | Цветной ЖК дисплей: | Наличие |  |
| 3 | Тип: цветной жидкокристаллический TFT | Наличие |  |
| 4 | Размер экрана: диагональ не менее 21 см (8,4 inch) | Наличие |  |
| 5 | Полностью сенсорный дисплей | Наличие |  |
| 6 | Запоминание личных данных пациента | Наличие |  |
| 7 | Возможность настройки параметров различных групп пациентов: взрослые, дети, новорожденные | Наличие |  |
| 8 | Режим демо/помощь | Наличие |  |
| 9 | Режим отображения кривой: | Наличие |  |
| 10 | - безинерционный подвижный | Наличие |  |
| 11 | - безинерционный фиксированный | Наличие |  |
| 12 | Режим увеличенного отображения данных | Наличие |  |
| 13 | Разрешающая способность не менее 800х600 точек | Наличие |  |
| 14 | Одновременное отображение на экране, не менее 5 кривых (12-ти цветов), в т.ч.: | Наличие |  |
| 15 | - ЭКГ – 2; | Наличие |  |
| 16 | - Дыхание – 1; | Наличие |  |
| 17 | - IBP или CO2 – 1. | Наличие |  |
| 18 | - SpO2 – 1; | Наличие |  |
| 19 | Замораживание кривых | Наличие |  |
| 20 | Отображаемые числовые данные: | Наличие |  |
| 21 | - ЧСС | Наличие |  |
| 22 | - частота VPC | Наличие |  |
| 23 | - уровень ST | Наличие |  |
| 24 | - частота дыхания | Наличие |  |
| 25 | - IBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |
| 26 | - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |
| 27 | - SPO2 | Наличие |  |
| 28 | - частота пульса | Наличие |  |
| 29 | - температура | Наличие |  |
| 30 | - ETCO2 | Наличие |  |
| 31 | Возможность отображения оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) для неонатологии | Наличие |  |
| 32 | Скорость развертки: 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с) | Наличие |  |
| 33 | Количество цветов отображения кривых: 12 цветов (возможность выбора) | Наличие |  |
| 34 | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания | Наличие |  |
| 35 | Количество цветов отображения чисел: 12 цветов (возможность выбора); | Наличие |  |
| 36 | Запоминание: |  |  |
| 37 | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; | Наличие |  |
| 38 | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением 2 минуты | Наличие |  |
| 39 | Запоминание по тревоге или вручную до 16 клинических событий | Наличие |  |
| 40 | Длительность не менее 5 сек. | Наличие |  |
| 41 | Наличие мультипараметрических коннекторов | не менее 1 |  |
| 42 | Наличие не менее 3-х настраиваемых функциональных кнопок | Наличие |  |
| 43 | Возможность объединения в мониторную сеть с центральной станцией: | Соответствие(при включении в комплект монитора сетевой карты) |  |
| 44 | Возможное количество подключаемых мониторов до 16 | наличие |  |
| 45 | - управление настройками мониторов и носимых регистраторов | Соответствие(при включении в комплект носимого регистратора) |  |
| 46 | - телеметрическая связь мониторов с центральной станцией. | Соответствие(при подключении в монитор телеметрического передатчика) |  |
| 47 | Возможность подключения дублирующего дисплея через стандартный типа VGA интерфейс | Наличие |  |
| 48 | Звук |  |  |
| 49 | Типы звуков: | Наличие |  |
| 50 | - Тревога | Наличие |  |
| 51 | - синхронизация | Наличие |  |
| 52 | - нажатие кнопок | Наличие |  |
| 53 | Звуковая тревога: 3 типа | Наличие |  |
| 54 | Звук синхронизации: Переменный тон для IBP и SPO2 | Наличие |  |
| 55 | Возможность установки границ звукового сигнала с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 56 | Тревога |  |  |
| 57 | Визуальное оповещение | Наличие |  |
| 58 | Звуковое оповещение | Наличие |  |
| 59 | Идентификация тревоги мониторируемого параметра | Наличие |  |
| 60 | Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 61 | Элементы тревоги: |  |  |
| 62 | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. | Наличие |  |
| 63 | Виды тревоги: Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. | Наличие |  |
| 64 | Отключение тревоги: На 1 или 2 мин. | Наличие |  |
| 65 | Возможность установки границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |
| 66 | ЭКГ |  |  |
| 67 | Допустимое отклонение потенциала электрода: ± 500 мВ | Наличие |  |
| 68 | Входной динамический диапазон: ± 5 мВ | Наличие |  |
| 69 | Внутренние шумы: не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) | Наличие |  |
| 70 | Коэффициент подавления в обычном режиме: ≥95dB | Наличие |  |
| 71 | Входное сопротивление: ≥5МΩ (при 10 Гц) | Наличие |  |
| 72 | Диапазон расчета ЧСС: 0,12 – 300 уд./мин. | Наличие |  |
| 73 | Цикл обновления отображения ЧСС: Каждые 3 с или при генерировании тревоги | Наличие |  |
| 74 | Анализ аритмии: | Наличие |  |
| 75 | Метод анализа: сравнение по образцу | Наличие |  |
| 76 | Число каналов: Не менее одного | Наличие |  |
| 77 | Подсчет частоты VPC: 0 – 99 VPC/мин. | Наличие |  |
| 78 | Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA | Наличие |  |
| 79 | Воспроизведение аритмии: | Наличие |  |
| 80 | Число файлов воспроизведения: не менее 16 | Наличие |  |
| 81 | Время записи на файл: не менее 8 сек. | Наличие |  |
| 82 | Защита от дефибриляции: Защита входа ЭКГ от 400 J | Наличие |  |
| 83 | Отведения: | Наличие |  |
| 84 | по 3-электродам: I, II, III | Наличие |  |
| 85 | по 6-электродам: I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 | Наличие |  |
| 86 | Параметры тревоги: ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA | Наличие |  |
| 87 | Возможность измерения ST | Наличие |  |
| 88 | Возможность установки границ тревоги по сегменту ST: + 2.0 mV | Наличие |  |
| 89 | Возможность установки параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 90 | Дыхание |  |  |
| 91 | Метод измерения: Импедансный, термисторный | Наличие |  |
| 92 | Возможность изменения отведений при импедансном методе измерения | Наличие |  |
| 93 | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с | Наличие |  |
| 94 | Точность: ± 2 дых./мин. | Наличие |  |
| 95 | Защита от дефибрилятора: Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж | Наличие |  |
| 96 | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 сек. или при подаче тревоги | Наличие |  |
| 97 | Возможность установки параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 98 | SpO2 |  |  |
| 99 | Методика измерения типа BluePro® (или эквивалент | Наличие |  |
| 100 | Диапазон измерения: 50 – 100 % | Наличие |  |
| 101 | Диапазон измерения пульса: 0.30 – 300 уд./мин. | Наличие |  |
| 102 | Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) | Наличие |  |
| 103 | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. | Наличие |  |
| 104 | Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 | Наличие |  |
| 105 | Возможность установки параметров пульоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 106 | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) |  |  |
| 107 | Метод измерения: Осциллометрический | Наличие |  |
| 108 | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. | Наличие |  |
| 109 | Время накачки манжеты: | Наличие |  |
| 110 | Взрослые и дети – 7 с | Наличие |  |
| 111 | Новорожденные – 5 с | Наличие |  |
| 112 | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: | Наличие |  |
| 113 | - Взрослые/дети – 300 мм рт. ст. | Наличие |  |
| 114 | - Новорожденные – 150 мм рт. ст. | Наличие |  |
| 115 | Ограничитель времени накачки манжеты: | Наличие |  |
| 116 | - Взрослые/дети – 180 с | Наличие |  |
| 117 | - Новорожденные – 90 с | Наличие |  |
| 118 | Режим измерений: | Наличие |  |
| 119 | - Ручной, | Наличие |  |
| 120 | - Непрерывный, | Наличие |  |
| 121 | - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) | Наличие |  |
| 122 | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) | Наличие |  |
| 123 | Возможность установки параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 124 | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |  |
| 125 | Диапазон измерения давления: -50 – +300 мм.рт.ст. | Наличие |  |
| 126 | Точность измерения: | Наличие |  |
| 127 | ± 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) | Наличие |  |
| 128 | ± 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) | Наличие |  |
| 129 | Возможность установки параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 130 | Температура |  |  |
| 131 | Диапазон измерения: 0 – 450С | Наличие |  |
| 132 | Точность измерения: | Наличие |  |
| 133 | ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) | Наличие |  |
| 134 | ±0.20С (от 0°С до 25°С) | Наличие |  |
| 135 | Цикл обновления: Каждые 3 с | Наличие |  |
| 136 | Возможность установки параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 137 | Давление выдыхаемого углекислого газа |  |  |
| 138 | Метод измерения: По основному потоку | возможность |  |
| 139 | Возможность проведения капнометрии по методике типа CapOne® (или эквивалент) | Наличие |  |
| 140 | Диапазон измерения: 0 – 76 мм.рт.ст. | Наличие |  |
| 141 | Время разогрева: 5 с | Наличие |  |
| 142 | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% | Наличие |  |
| 143 | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) | Наличие |  |
| 144 | Точность измерения: | Наличие |  |
| 145 | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) | Наличие |  |
| 146 | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) | Наличие |  |
| 147 | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги | Наличие |  |
| 148 | Возможность установки параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 149 | Вес: Не более 4,7 кг (без принадлежностей) | Наличие |  |
| 150 | Питание |  |  |
| 151 | Питание от сети переменного тока: 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром; | Наличие |  |
| 152 | Потребляемая мощность: не более 70VA; | Наличие |  |
| 153 | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В | Наличие |  |
| 154 | Индикация уровня заряда батареи | Наличие |  |
| 155 | Время работы батареи не менее: 3 часов | Наличие |  |
| 156 | Условия окружающей среды |  |  |
| 157 | Температура: 10 – 400С | Наличие |  |
| 158 | Влажность: 30 – 90% RH | Наличие |  |
| 159 | Атмосферное давление: 70 – 106 кПа | Наличие |  |
| 160 | Комплектация: |  |  |
| 161 | Монитор прикроватный | 1 шт |  |
| 162 | Кабель силовой | 1 шт |  |
| 163 | Манжета АД для взрослых (Ш-13 см, окр. руки 21-30 см) | 1 шт |  |
| 164 | Манжета АД для детей (Ш-10 см, окр. руки 15-23 см) | 1 шт |  |
| 165 | Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м | 1 шт |  |
| 166 | Датчик пульсоксиметрический пальцевой многоразовый | 1 шт |  |
| 167 | Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м | 1 шт |  |
| 168 | Электроды ЭКГ одноразовые Vitrode C | 30 шт |  |
| 169 | Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м | 1 шт |  |
| 170 | Кабель пациента на 3 отведения (3 отведения) | 1 шт |  |
| 171 | Датчик температурный | 1шт. |  |
| 172 | Батарея аккумуляторная | 1 шт |  |
| 173 | Дополнительные условия: |  |  |
| 174 | Межкроватное мониторирование: до 8 прикроватных мониторов | Соответствие (при включении в комплект монитора карты для межкроватного мониторинга) |  |
| 175 | Русифицированный интерфейс | Наличие |  |
| 176 | Сертификат инженера, выданный производителем либо наличие у поставщика лицензии на техническое обслуживание реанимационного оборудования | Наличие |  |
| 177 | Сертифицированный сервисный центр в России либо наличие у поставщика лицензии на техническое обслуживание реанимационного оборудования | Наличие |  |
| 178 | Обучение или наличие сервисного инженера либо наличие у поставщика лицензии на техническое обслуживание реанимационного оборудования | В период действия гарантии на поставленное оборудование |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик

ВМУЗ «Станция скорой неотложной помощи»

Главный врач __________________ И.Н. Бигулов

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.