Лот №5.

Оборудование для офтальмологического кабинета

1. Автоматический проектор знаков с принадлежностями -5шт.

| Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- |
| Разрешающая спосособность, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 50 линий на миллиметр |  |
| Рабочее состояние: | 2.5 - 8 метров (на расстоянии 8 метров нужен опциональный экран) |  |
| Количество слайдов, масок и оптотипов: | 41 таблица - 34 маски, 5 вариантов комплектов оптотипов. |  |
| Фильтры: | Красный/зеленый и поляризационный фильтры |  |
| Возможность фронтального═ угла наклона: | +/- 15 градусов |  |
| Увеличение при проекции: | 21.5х (на расстоянии 5 м) |  |
| Возможность программирования: | Возможно, самостоятельно программировать 2 программы до 30 элементов каждая или пользоваться одной встроенной программой. |  |
| Время смены слайдов | 0,15 сек. (, допустимое отклонение от указанного параметра +/-5%) |  |
| Используемая лампа: | 12 В, не менее30 Вт. |  |

2. Таблицы для определения цветоощущения – 3шт.

| Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- |
| Назначение | диагностика разных форм и степеней патологии |  |
| Набор таблиц содержит две группы - основную | предназначенную для дифференциальной диагностики форм и степеней расстройств цветового зрения |  |
| контрольную | для уточнение диагноза в наблюдаемых время от времени вариантах аггравации; симуляции и диссимуляции |  |
| любая таблица состоит из множества цветных кружков и точек, схожих по яркости, но несколько разных по цвету | соответствие |  |

3. Автоматический рефкератометр – 4шт.

| № п.п. | - ПАРАМЕТР | Требование технического задания | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР Внутренний датчик температуры Программа типа «Фокус-контроль» (или эквивалент) Режимы измерений: | 1 шт. |  |
| 1. | Общие требования: |  |  |
|  | K/R | Кератометрия и рефрактометрия |  |
|  | Ref | Рефрактометрия |  |
|  | Ker | Кератометрия |  |
|  | CLBC | Измерение базовой кривизны контактных линз |  |
|  | - 1.1 Рефрактометрия |  |  |
|  | Вертексное расстояние (VD) | 0,10,12,13,13.5,15 мм |  |
|  | Сфера (SPH) | -25.00 ~ +22.00 дптр (VD=12 мм), шаг 0.12 или 0.25 дптр |  |
|  | Цилиндр (CYL) | 0.00 ~ +/- 10.00 дптр, шаг 0.12 или 0.25 дптр |  |
|  | Оси (AX) | 1 ~ 180° |  |
|  | Форма цилиндра | -, +, +/- |  |
|  | Межзрачковое расстояние | 10~85 мм |  |
|  | Минимальный диаметр зрачка не более | 2.0 мм |  |
|  | 1.2.Кератометрия |  |  |
|  | Роговичная рефракция | 33.00 ~ 67.50 дптр |  |
|  | Роговичный астигматизм | 0.00 ~ -15.00 дптр, шаг 0.05/0.12/0.25 дптр |  |
|  | Оси | 1 ~ 180° |  |
|  | Измерение диаметра роговицы | 2.0 ~ 12.0 |  |
|  | Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм |  |
|  | 1.3. Другие: |  |  |
|  | Экран / принтер не менее | 5.6 ″ цветной LCD монитор/ встроенный термопринтер |  |
|  | Источник питания | AC 100~240v, 50/60Hz/70W, режим сохранения энергии (3, 5 или 10 мин на выбор) |  |
|  | Габариты / Вес не менее | 248x476x475/18 кг |  |
|  | Перемещение подбородника не более | Макс. 55 мм |  |
|  | Выходные данные | тип RS-232 Interface, Video output (или эквивалент) |  |
|  | Время измерения около | Не более 0.07 сек |  |
|  | Вес не более: | Около 20 кг. |  |
| 2. | - Медицинский стол для приборов с электроприводом |  |  |
| 2.1. | Основные параметры |  |  |
|  | Размер столешницы | Не менее 400х500 мм |  |
|  | Полное перемещение вверх и вниз не менее | 380 мм |  |
|  | Максимальная высота стола не менее | 980 мм |  |
|  | Минималтьная высота стола не более | 600 мм |  |
|  | Регулировка высоты не менее | 680-880 мм |  |
|  | Электропривод | Наличие |  |
|  | - Питание | 220 В,50 Гц |  |
|  | Потребляемая мощность не менее | 50 Вт |  |
|  | Допустимый вес устанавливаемых приборов | - Не более 30 кг |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверения МЗ РФ | Наличие |  |
| 3. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства |  |  |
|  | Гарантийный период на систему не менее | 12 месяцев |  |
|  | Сервисная служба | Наличие |  |
| 4. | - Документы |  |  |
|  | - Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
|  | - Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | - МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ФГУ РОСТЕСТ для Авторефкератометра | Наличие |  |

4.  Набор сиаскопических линеек – 3шт.

| № п/п | Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предназначены для объективного определения рефракции глаза методом теневой пробы-скиаскопии | соответствие |  |
|  | состав | 1 линейка с положит. линзами и подвижной рамкой; 1 линейка с отрицат. линзами и подвижной рамкой |  |
|  | пределы измерения рефракций с градацией 0.5 дптр | от +9 до -9 дптр |  |
|  | пределы измерения рефракций с градацией 1 дптр | от +10 до + 19 дптр от - 10 до -19 дптр |  |
|  | длина линеек не более | 350 мм |  |
|  | ширина линеек не менее | 40 мм |  |
|  | масса каждой линейки не более | 0.2 кг |  |

5. Щелевая лампа – 3шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Ширина щели - | 0-14 мм |  |
| Длина щели - | 0.2, 1, 3, 5, 8, 15 мм |  |
| Размеры диафрагмы - | 0.2, 1, 3, 5, 8, 15 мм |  |
| Вращение щели - | 0-1800 |  |
| Наклон щели - | 0-200 |  |
| Источник света - | галогенная лампа 6В 20Вт |  |
| Светофильтры - | голубой, кобальтовый, зеленый, тепловой |  |
| Тип микроскопа - | бинокулярный, тип Галилея |  |
| Объективы - | 0.75х, 1.2х, 1.85х |  |
| Окуляры - | 13.5х |  |
| Увеличение - | 10х, 16х, 25х |  |
| Поле зрения - | 8-21.5 мм |  |
| Изменение увеличения - | 3-х ступенчатый барабан |  |
| Межзрачковое расстояние - | 43-80 мм |  |
| Диоптрийная коррекция окуляров | от -5 до +5дптр |  |
| Вперед-назад около | 72 мм |  |
| Вправо-влево приблизительно | 100 мм |  |
| Вертикальное перемещение примерно | 30 мм |  |
| Точная регулировка джойстиком | ± 12 мм |  |
| Вертикальное перемещение упора для подбородка | 70 мм |  |
| Высота не более | 58 мм |  |
| Вес не менее | 21 кг |  |
| Питание около | 100, 115, 220, 240В |  |
| Щелевая лампа позволяет проводить видеосъемку и может быть укомплектована следующими опциями: светоделителем, видеокамерой, креплением С типа, аппланационным тонометром, линзой Груби, подлокотником, окуляром 18х, экраном | соответствие |  |
| столик | наличие |  |

6. Офтальмоскоп с настольным зарядным устройством – 3шт.

| № | Описание требований | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор, подзарядка от зарядного устройства. | соответствие |  |
| 2 | Диапазон корригирующих линз | -36 ~ +36 шаг 1 дптр |  |
| 3 | Диафрагмы: | открытая, средняя, точечная, щелевая, концентрическая шкала, зеленый фильтр |  |
| 4 | Фильтры | скрещенный линейный поляризующий (на осветителе и на окуляре), фильтр 4000 град.К. |  |
| 5 | Плавная регулировка яркости |  |  |
| 6 | Лампа типа | Не более 4В, 3Вт (L-29) |  |
|  | Настольное зарядное устройство | наличие |  |

7. Автоматический пневмотонометр – 3шт.

| № п/п | Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принцип действия прибора представляет собой мгновенный удар маленького легкого наконечника по центру роговицы, что делает возможным измерение ВГД аккуратно, точно и без введения обезболивающих препаратов, которые заметно влияют на результаты измерений. | соответствие |  |
| 2 | Диапазон измерений | 1-99 мм.рт.ст. |  |
| 3 | Предел допускаемой погрешности измерения в диапазоне, не более: | от 5 до 30 мм.рт.ст. + 2,8мм.рт.ст. от 30 до 80 мм.рт.ст. + 15% |  |
| 4 | Источник питания не более 4 батареи (типа АА) | соответствие |  |
| 5 | Точность монитора 1 |  |  |
| 6 | Вес не более | 155 г (без батарей), 250 г (с батареями) |  |
| 7 | Размеры не более | 13-32 мм (Ш) * 45-80 мм (В) * 230 мм (Д) |  |
| 8 | Комплектация | Наконечники, Комплект замены базы наконечника |  |
| 9 | Условия хранения/перевозки | Температура + 5 до + 40 |  |
| 10 | Влажность | от 10 до 80 % (без конденсата) |  |
| 11 | Память | Сохранение не менее 10 измерений |  |
| 12 | Автоматический вывод данных измерений на экран | соответствие |  |
| 13 | Двойной звуковой сигнал после неправильного измерения, одинарный после удачного изменения | соответствие |  |
| 14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | соответствие |  |
| 15 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | соответствие |  |
| 16 | Гарантийное обслуживание не менее | 12 месяцев |  |

8. Экзофтальмометр – 3шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Предназначен для количественного определения степени выступления (экзофтальма) или западания (энофтальма) глазного яблока при опухолях, кровоизлияниях или воспалительных процессах в глазнице, а также при базедовой болезни. Измерения производятся относительно уровня передних кромок наружных краев глазниц. | соответствие |  |
| Диапазон измерений степени выступания или западания глазного яблока не менее, мм | от 0 до 30 |  |
| Диапазон расстояний между наружными стенками орбит не менее, мм | от 75 до 120 |  |
| Точность отсчета по шкалам не менее, мм | + 0,5 |  |
| Габаритные размеры не менее, мм | 24х80х26 |  |
| Масса прибора не менее, кг | 0,18 кг 0,18 |  |

9. Офтальмоскоп налобный бинокулярный – 5шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| РЦ , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 54 - 74 мм |  |
| Минимальный диаметр зрачка не более | 2 мм |  |
| Область подсветки | Круг диаметром 19 мм, 50 мм или 80 мм (с расстояния 50 см) |  |
| Фильтры | УФ, Синий, Зеленый |  |
| Лампа | Галогеновая (L-51), 6V 10W |  |
| Настройка головного крепления | 530 - 630 мм (также возможна подстройка по глубине) |  |
| Габариты около | 230 мм х 310 мм х 250 мм |  |
| Вес не более | 480 г (Без кейса и блока питания) |  |
| Напряжение | 120 / 230 вольт 50 Гц |  |
| Потребление энергии , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 20 Вт |  |
| Комплект поставки | Офтальмоскоп типа Neiz IO-a (или эквивалент), блок питания, стерилизуемый склеральный депрессор, зеркало для обучения (с его помощью посторонний наблюдатель может видеть тоже изображение, что и врач, проводящий исследование), бланки для зарисовки результатов наблюдения, кейс для транспортировки |  |

10. Диафаноскоп – 3шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Среднее количество анализов в час не менее | 10 |  |
| Общее количество зерен, анализируемых в образце, шт не менее | 100 |  |
| Число зерен, одновременно находящихся в поле зрения, шт не менее | 10 |  |
| Тип кассеты | подвижная |  |
| Управление перемещением кассеты | ручное |  |
| Кратность увеличения не менее | 2,5 |  |
| Электропитание, В / Гц | 220 / 50 |  |
| Потребляемая мощность, Вт не менее | 60 |  |
| Продолжительность измерения, мин не более | 4 |  |
| Габаритные размеры около, мм | 120 х 215 х 250 |  |
| Масса не более, кг | 3,5 |  |

# 11. Набор пробных очковых линз и призм (астигмокорректор)– 1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Набор состоит из не менее чем 266 пробной очковой линзы в металлической оправе | соответствие |  |
| стигматические - от +/- 0.12 до +/- 20 ДПТР; | соответствие |  |
| астигматические - от +/- 0.12 до +/- 6.0 ДПТР | соответствие |  |
| призмы очковые - от 0.5 до 8 СРАД | соответствие |  |
| Масса набора - не более | 4 кг |  |
| Габаритные размеры набора не менее | 550х360х85 мм |  |
| Конструкция набора позволяет врачу-офтальмологу при подборе очков с достаточной степенью точности определить необходимую коррекцию и положение главных осей астигматического глаза, а также произвести другие исследования зрения. Кроме диагностической функции набор приемлем для целого ряда лечебных методик в технологии лечения близорукости, спазма аккомодации, косоглазия | соответствие |  |

# 12. Линза офтальмологическая диагностическая (гониоскоп) – 1шт.

| № п/п | Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехзеркальная линза Гольдмана имеет три наклонных зеркала с углами наклона не более 59 градусов, около 67 градусов и приблизительно 73 градуса. Служит для осмотра крайней периферии глазного дна и угла передней камеры. Через цент линзы можно осматривать глазное дно не менее 36 градусов по центру. | соответсвие |  |
| 2. | Материал | Пластик |  |
| 3 | Тип лизы | Универсальная |  |
| 4 | Увеличение не менее | 0.93х |  |
| 5 | Контактный диаметр не менее | 18 мм. |  |
| 6 | Высота линзы , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 32.0 мм. |  |
| 7 | Статическое поле , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 140 градусов |  |

13. Диоптриметр – 1шт.

| № п/п | Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предназначен для измерения задней вершинной рефракции и призматического действия стигматических и астигматических очковых линз, для нанесения положения оптического центра у стигматических очковых линз, направления главных сечений у астигматических очковых линз. Регулируемая по углу наклона консоль позволяет выбрать наиболее удобное положение, что значительно снижает утомляемость оператора. | соответствие |  |
| 2 | Диапазон измерения рефракции сферических линз, дптр. | 0.00 до + 25.00 |  |
| 3 | Диапазон измерения рефракции асферических линз, дптр. | в пределах диапазона сферических линз |  |
| 4 | Диапазон измерения по угловой шкале, град. | от 0 до 180 |  |
| 5 | Диаметр линзы/размер оправы, мм. | от 24 до 90 |  |
| 6 | Внутренняя шкала | + |  |
| 7 | Центровка и маркировка линзы | + |  |
| 8 | Источник света | лампа 220 В 15 Вт |  |
| 9 | Размеры, мм. , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 170 x 470 x 330 |  |
| 10 | Вес около, кг. | 4,9 |  |

14. Кератометр – 1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Прибор предназначен для измерения радиуса кривизны роговицы и определения главных меридианов астигматизма. Определение параметров производится с путем совмещения трех тестов с помощью верньеров прибора. | соответствие |  |
| Система совмещаемой фокусировки. | соответствие |  |
| Позитивные измерения с точностью до 0,02 мм. | соответствие |  |
| Широкоугольный окуляр не более 15х. | соответствие |  |
| Однопозиционный измерительный прибор. Измеряет оба меридиана без изменения оптической системы. Простая вертикальная регулируемая головка, подстраиваемая к пациенту. Регулируемая головка двустороннего действия и опора для подбородка. Двойная система визирования уровня глаз. Облегчает горизонтальное выравнивание. Позитивная фиксация. Позволяет быстро выполнить измерение центральной (cotneal) области. Прецизионные объективы. Ахроматические линзы. | соответствие |  |
| диапазон измерений: радиус кривизны 9,4-6,4 мм (с шагом 0,05 мм). число диоптрий 36-52 (с шагом 0,25). | соответствие |  |
| Высота не более: 400мм | соответствие |  |
| Длина: 480мм | Не более |  |
| Вес: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 7 кг |  |
| Ширина: 180мм | Не менее |  |
| Цвет / Отделка: Черный или белый | соответствие |  |

15. Лупа бинокулярная – 1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Лупа медицинская бинокулярная типа ЛБМ-02 или эквивалент предназначена для работ, требующих небольшого увеличения с сохранением стереоскопичности. Лупа используются в клиниках и других медицинских учреждениях. В офтальмологической практике лупы могут быть использованы для следующих целей: удаление инородных тел из роговицы и конъюнктивы; глазные операции, не требующие применения операционного микроскопа; снятие швов на роговице и конъюнктиве; осмотр глазного яблока у детей; подготовка медицинского инструмента к операции (точка, правка, вдевание нити). | соответствие |  |
| Задняя вершинная рефракция линз лупы, дптр | +4,5±0,25 |  |
| Размер световой зоны линз лупы, мм, не менее | 30х26 |  |
| Расстояние между оптическими центрами линз лупы, мм | 40±2 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 288х220х101 |  |
| Масса лупы, г, , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 120 |  |

16. Макулотестер – 1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Предназначен для исследования функции жёлтого пятна сетчатки в поляризованном свете, определения типа фиксации и лечения амблиопичного глаза при косоглазии. Может быть использован как вспомогательный метод, косвенным образом свидетельствующий об отсутствии центральной фиксации, а также о наличии центральной скотомы. | Соответствие |  |
| Увеличение окуляра не менее | 8±0,4 крат |  |
| Диаметр поля зрения, не менее | 18 мм |  |
| Максимальная яркость фона со светофильтров типа СС4 (или эквивалент) толщиной 3 мм, не менее | 38 кд/м2 |  |
| Питание от сети переменного тока, напряжением | 220±22 В |  |
| Потребляемая мощность, не более | 65 ВА |  |
| Габаритные размеры около | 230x295x305 мм |  |
| Масса в полном комплекте поставки, не более | 10 кг |  |

17. Синоптофор – 1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Используется для определения объективного и субъективного углов косоглазия, состояния корреспонденции сетчаток, способности к бинокулярному слиянию, фузионных резервов, наличия или отсутствия функциональной скотомы, наличия нефовеального слияния. С помощью синоптофора можно проводить лечебные ортоптические упражнения: устранение функциональной скотомы, ассиметричного бинокулярного зрения, развитие нормальной фузионной способности (бифовеального слияния, фузионных резервов), подвижности глаз, стабилизацию бинокулярного зрения. | Соответствие |  |
| Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов, град | 0 + 45 |  |
| Диапазон показаний шкалы вертикальных углов, град | 0 + 10 |  |
| Угол поворота каждой оптической головки при самостоятельных разворотах, град, не менее | + 45 |  |
| Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок: |  |  |
| - в направлении схождения оптических осей окуляров головок, град, не менее | 45 |  |
| - в направлении расхождения оптических осей окуляров головок, град, не менее | 25 |  |
| Угол поворота оптических головок при совместных односторонних разворотах, град, не менее | 32 |  |
| Поворот объектов относительно оптической оси в обе стороны от нуля, град, не менее | 15 |  |
| Расстояние между осями окуляров оптических головок изменяется в пределах, мм | 50-70 |  |
| Увеличение оптической системы | 2 |  |
| Частота совместных и раздельных автоматических мигания и колебаний в 1 секунду в пределах | 2-8 |  |
| Полная потребляемая мощность, ВА, не более | 30 |  |
| Питание от сети переменного тока, частотой 50 Гц, напряжением, В | 220 + 22 |  |
| Габаритные размеры около, мм | 445х297х377 |  |
| Масса, кг, не более: |  |  |
| - синоптофора , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 15 |  |
| - в полном комплекте поставки , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 18 |  |

## 18. Устройство ультразвуковое (А-СКАН) – 1шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Зонд гибкий, наконечник оснащен свето-диодом и датчиком с частотой около10 МГц, обеспечивающим правильное регулирование вдоль зрительной оси. | соответствие |  |
| Дисплей жидкокристаллический, легко читаемый с подсветкой типа CCFL или эквивалент и разрешением не более 320 х 240 пикселей. | соответствие |  |
| Измерения длины по оси выполняются в течение нескольких секунд с 15 мм до 38 мм. Одновременно выводятся на дисплей длина по оси, глубина передней камеры, толщина хрусталика и форма волны во время сканирования. Погрешность +/- 0,1мм. Разрешение 0,1 мм. | соответствие |  |
| Скорость звука: разная скорость при разных материалах хрусталика: | Отсутствие хрусталика 1532м/сек Нормальный хрусталик 1640м/сек Хрусталик при катаракте 1629 м/сек Хрусталик из ПММА 2760 м/сек Силиконовый хрусталик 1000м/сек |  |
| Формулы для расчета диоптрийности типа ИОЛ SRK Т, SRK II, Binkhorst I, Holiaday and Hoffer Q и АМЕ. Или эквивалент | соответствие |  |
| Принтер встроен и обеспечивает распечатку осевой длины вместе с глубиной передней камеры и толщиной хрусталика, выводя их среднее значение. | Наличие |  |
| База данных пациентов может хранить в памяти данные на 100 не менее пациентов и сохранить их в компьютере с помощью interface типа RS 232 (или эквивалент) | соответствие |  |
| Габариты: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | высота 107 мм ширина 290 мм длина 260 мм |  |
| Напряжение | 220 В/ 50 Гц |  |
| Вес 11 кг. | Не более |  |

19. Проектор знаков – 2шт.

| Характеристика | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Проектор знаков предназначен для проецирования различных испытательных знаков при исследовании монокулярного и бинокулярного зрения и назначения оптической коррекции для дали. ОН позволяет определить остроту зрения для дали, астигматизм и направление главных меридианов астигматического глаза, состояние бинокулярного зрения, гиперофорию и другие отклонения. Проектор знаков является прибором переносного типа, рассчитан для широкого использования в глазных кабинетах клиник и поликлиник. | Соответствие |  |
| ## Предъявляемые тесты: | Кольца Ландольта Русские буквы Тест-объекты в виде картинок для детей Двухцветный тест-объект: черные буквы на красном и зеленом фоне 4-х точечный тест-объект для исследования бинокулярного зрения Тесты для определения астигматизма: лучистая фигура, стрела, крест Тесты для исследования гиперофории: тест-объект Шобера |  |
| Рабочее расстояние прибора(расстояние проекции) от 3 до 6 м. | Не более |  |
| Увеличение прибора (на расстоянии 5 м) 33 крата | Не менее |  |
| Питание прибора от сети, 220Вольт, 50Гц. | соответсвие |  |
| Потребляемая мощность, не менее | 150 Ватт. |  |
| Источник света лампа типа КГМ9-70 (или эквивалент) | соответствие |  |
| Освещенность экрана(на расстоянии 5 м), лк, не менее 500 | соответсвие |  |
| Время непрерывной работы, мин | Не менее 15 |  |
| Время перерыва, мин | Не менее 10 |  |
| Габаритные размеры около, мм | 290х200х195 |  |
| Масса, не более, кг | 7 |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

Заказчик 2

ВМУЗ «Детская поликлиника №1»

Главный врач __________________ Л.Г. Баскаева

М.п.

Заказчик 3

ВМУЗ «Детская поликлиника №2»

Главный врач __________________ Н.П. Сидиропуло

М.п.

Заказчик 4

ВМУЗ «Универсальная поликлиника №7»

Главный врач __________________ А.В. Фидаров

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.

Поставщик

(Должность)

______________ Ф.И.О.

М.П.