| Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского рентгеновского оборудования. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот№ |  |  |  |
| ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. Универсальный рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места с томографической приставкой 1шт. Для ВМУЗ Поликлиника №6 |  |  |  |
|  | Общие требования | Требуемые значения / Наличие | Соответствие требуемым параметрам |
| 1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат | Наличие |  |
| 2. | Сертификат Госстандарта России на аппарат | Наличие |  |
| 3. | Гигиеническое заключение МЗ РФ на аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение) | Наличие |  |
| 4. | Соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 26140-84, ГОСТ 26141-84, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК 60601-1-3-94), ГОСТ Р 50267.7-95 (МЭК 601-2-7-87), ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93), ГОСТ Р 50267.32-99, (МЭК 60601-2-32-94); СанПиН 2.6.1.1192-03 | Наличие |  |
| 5. | Наличие гарантийного письма производителя, подтверждающее возможность Поставщика поставить новое оборудование производителя, прошедшее заводской контроль качества и возможность Поставщика обеспечить дальнейшую поддержку производителя в части монтажа и обучения специалистами изготовителя, заводского гарантийного обслуживания и дальнейшей сервисной поддержки. | Наличие |  |
| 6. | Напряжение и частота питающей сети 380 В, 50 Гц | Наличие |  |
| 7. | Номинальная потребляемая мощность питающей сети, не более 40 кВА | Наличие |  |
| 8. | Гарантия на всю систему, месяцев, не менее 12 | Наличие |  |
| 9. | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие |  |
| 10. | Минимальная площадь процедурной рентгеновского кабинета, м2, не более 45 | Наличие |  |
| 11. | Подготовка рекомендуемого плана кабинета и технического задания на реконструкцию кабинета | Наличие |  |
| 12. | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |
| 13. | Инструктаж специалистов заказчика работе на аппарате | Наличие |  |
| 14. | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 15. | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено не ранее 2010 года | Наличие |  |
|  | Поворотный стол-штатив: |  |  |
| 1. | Стол с электрическим моторным приводом с автоматической остановкой в горизонтальном положении, без дополнительного потолочного устройства уравновешивания УРИ; | Наличие |  |
| 2. | Вес Поворотного стола-штатива - не более 800 кг | Наличие |  |
| 3. | Размер деки стола – не менее 220х70 см | Наличие |  |
| 4. | Высота деки стола от пола,- не более 88 см | Наличие |  |
| 5. | Диапазон изменения угла наклона - не менее -15°/+90; | Наличие |  |
| 6. | Инверторная система питания электродвигателя, обеспечивающая плавный пуск и останов стола при его повороте | Наличие |  |
| 7. | Дека стола с низким уровнем рентгеновского поглощения - не более 0,8 мм Аl; | Наличие |  |
| 8. | Диапазон продольного перемещения деки стола электромотором ,не менее +50/-40 см; см | Наличие |  |
| 9. | Экранно-снимочное устройство с микропроцессорным управлением | Наличие |  |
| 10. | Экранно-снимочное устройство с левосторонней загрузкой кассет и звуковой сигнализацией (срабатывающей при суммарном времени просвечивания 5 мин.); | Наличие |  |
| 11. | Система формирования рентгеновского поля в зависимости от расстояния фокус-приемник рентгеновского изображения (формат-автоматика); | Наличие |  |
| 12. | Электронная программа деления кассеты при снимке 2, 3, 4, 6 частей | Наличие |  |
| 13. | Индикация размера кассеты, оставшихся экспозиций, служебных сообщений на графическом ЖКИ дисплее | Наличие |  |
| 14. | Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты | Наличие |  |
| 15. | Функция автоматического диафрагмирования шторками ЭСУ в зависимости от размера кассеты и программы деления кассеты | Наличие |  |
| 16. | Моторизированное продольное движение ЭСУ | Наличие |  |
| 17. | Моторизированное поперечное движение ЭСУ | Наличие |  |
| 18. | Продольное движение ЭСУ в диапазоне - не менее. 85 см | Наличие |  |
| 19. | Поперечное движение ЭСУ в диапазоне - не менее 21 см | Наличие |  |
| 20. | Компрессионное движение ЭСУ выполняется в диапазоне, см. от фокуса излучателя - не менее 77-102 см | Наличие |  |
| 21. | Моторизированное перемещение компрессионного тубуса в область обследования | Наличие |  |
| 22. | Формат используемых кассет от 18 х 24 до 35 х 35 см.; | Наличие |  |
|  | Усилитель рентгеновского изображения: |  |  |
| 1. | Диаметр РЭОП, не менее | Наличие |  |
| 2. | Количество рабочих полей должно быть не менее 3 | Наличие |  |
| 3. | Телевизионная камера должна быть первого телевизионного стандарта на ПЗС – матрице | Наличие |  |
| 4. | Разрешающая способность на основном рабочем поле;, не менее 1,6 п.л./ мм. | Наличие |  |
| 5. | Телевизионный тракт должен быть оснащен системой шумоподавления | Наличие |  |
| 6. | Рабочая частота телевизионного тракта- не менее, Гц 100 | Наличие |  |
| 7. | Телевизионный тракт должен быть оснащен системой автоматической стабилизации яркости. | Наличие |  |
| 8. | Наличие не менее одного Медицинского монохромного ЖК монитора на тележке с размером экрана по диагонали не менее 19” | Наличие |  |
| 9. | Разрешение монитора, ,не менее 1200х1024 точек | Наличие |  |
|  | Стол снимков с томографической приставкой: |  |  |
| 1. | Плавающая в 4 направлениях дека стола с электромагнитной фиксацией; | Наличие |  |
| 2. | Размеры деки стола, не менее 220х77 см | Наличие |  |
| 3. | Диапазон перемещения деки в продольном направлении - не менее см.; 101 см | Наличие |  |
| 4. | Диапазон перемещения деки в поперечном направлении - не менее см.; 26 см | Наличие |  |
| 5. | Покрытие стола с низким уровнем рентгеновского поглощения -не более 0,6 мм Аl; | Наличие |  |
| 6. | Расстояние от фокуса до пола в нижнем положении колонны- не более 38 см | Наличие |  |
| 7. | Расстояние от фокуса до пола в верхнем положении колонны, не менее 188 см | Наличие |  |
| 8. | Напольное крепление колонны излучателя | Наличие |  |
| 9. | Продольное перемещение колонны , не менее 180 см | Наличие |  |
| 10. | Вращение колонны для проведения латерографии, не менее +\- 90 град | Наличие |  |
| 11. | Кассетодержатель с решеткой для кассет стандартных размеров - от 13 х 18 см. до 35 х 43 см.; | Наличие |  |
| 12. | Индикация текущих установок параметров стола и служебных сообщений на ЖКИ дисплее | Наличие |  |
| 13. | Устройство для проведения линейной томографии; | Наличие |  |
| 14. | Количество углов томографии - не менее 4 | Наличие |  |
| 15. | Количество скоростей томографии для каждого угла - не менее 3 | Наличие |  |
| 16. | Высота среза с цифровой индикацией - в пределах 0-250 мм | Наличие |  |
| 17. | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие |  |
| 18. | Шаг изменения высоты среза - не более 1 мм | Наличие |  |
| 19. | 1 мм | Наличие |  |
| 20. | Совмещение центра кассеты и фокуса рентгеновской трубки при проведении прямых и продольных снимков в зоне стола; | Наличие |  |
|  | Вертикальная стойка снимков: |  |  |
| 1. | Диапазон вертикального перемещения кассетодержателя от центра до пола - не менее 158 см | Наличие |  |
| 2. | Кассетодержатель с решеткой для кассет стандартных размеров от 13 х 18 см до 35 х 43 см. | Наличие |  |
| 3. | Электромагнитная система тормозов фиксации кассетодержателя | Наличие |  |
|  | Рентгеновское питающее устройство: |  |  |
| 1. | Мощность генератора, не менее 50 кВт | Наличие |  |
| 2. | Частота преобразования - не менее 400 кГц | Наличие |  |
| 3. | Пульт управления генератором с сенсорным дисплеем | Наличие |  |
| 4. | Размер сенсорного дисплея , не менее 29 см | Наличие |  |
| 5. | Интегрированное в пульт управления переговорное устройство | Наличие |  |
| 6. | Одновременная индикация на дисплее параметров рентгеноскопии, рентгенографии, программ оргонавтоматики, мониторинг состояния излучателя, выбор полей автоматического экспонометра, степени почернения пленки и сочетания зкран-пленка и др. | Наличие |  |
| 7. | Изменения анодного напряжения - не менее от 40 до 150 кВ; | Наличие |  |
| 8. | Минимальное значение анодного тока при рентгенографии, не менее 16 мА | Наличие |  |
| 9. | Максимальное значение анодного тока при рентгенографии, не более 630 мА | Наличие |  |
| 10. | Максимальное значение миллиамперсекунд, не менее 800 мАс | Наличие |  |
| 11. | Минимальное время экспозиции, не более 1 мсек | Наличие |  |
| 12. | Максимальное время экспозиции, не более 5 сек | Наличие |  |
| 13. | Возможность подключения трех ионизационных камер с тремя полями для автоматического управления экспозицией,; | Наличие |  |
| 14. | Плавная регулировка анодного напряжения и тока при рентгеноскопии; | Наличие |  |
| 15. | Автоматический контроль яркости изображения при рентгеноскопии; | Наличие |  |
| 16. | Наличие встроенных анатомических программ; не менее 1000 программ | Наличие |  |
| 17. | Язык программ и служебных сообщений Русский | Наличие |  |
| 18. | Система контроля над тепловой нагрузкой на трубку с защитой от перегрузки; | Наличие |  |
|  | Рентгеновский излучатель иностранного производства: |  |  |
| 1. | Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом; | Наличие |  |
| 2. | Количество рентгеновских трубок 2 шт | Наличие |  |
| 3. | Размер фокусных пятен - не более 1/2 кв. мм. | Наличие |  |
| 4. | Номинальная мощность – не менее 22/44 кВт, | Наличие |  |
| 5. | Теплоемкость анода, тепловые единицы - не менее; 140000 | Наличие |  |