«УТВЕРЖДАЮ»

Главны^ врач ВМУЗ Родильного дома №2
М йх6Д^°1     С.М. Гасиева
«3»	ФЗ	2008г.

Инкубатор для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста с комплектом расходных материалов и принадлежностей

| № | ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Соответс вне |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не |
| 1 | Предназначение и общая характеристика оборудования |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных в условиях палат интенсивн терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. |  |  |  |
|  | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующий сертификат МЗ РФ и санитарно - гигиенический сертификат. |  |  |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Нг, 220-230 V |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
|  | Инкубатор - базовый модуль |  |  |
|  | Модель: |  |  |
|  | Фирма-производитель: |  |  |
|  | Страна происхождения: |  |  |
|  | Общие характеристики инкубатора |  |  |
|  | Мобильное основание на 4-х колесах с антистатическим покрытием (2 с блокировкой) |  |  |
|  | Встроенная двухсекционная металлическая тумба для хранения рабочих принадлежностей |  |  |
|  | Встроенные в корпус 2 рельса для крепления дополнительного оборудования |  |  |
|  | Рентгено- и фотопрозрачный пластиковый корпус с 6 окошечками (5 - с фиксируемыми дверками, открываемыми вбок; 1 - с ирисовой диафрагмой), с 6 резиновыми втулками для подведения контуров и трубок |  |  |
|  | Откидывающаяся вниз передняя панель |  |  |
|  | Ложе пациента со ступенчатой регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера в диапазоне ± 8° |  |  |
|  | Рентгенопрозрачный матрас с углублением по центральной оси, обеспечивающим срединное положение ребенка в инкубаторе |  |  |
|  | Размер матраса 70 х 39 см |  |  |
|  | Съемный и выдвигающийся поддон для матраса |  |  |
|  | Встроенная в корпус система увлажнения, состоящая из двух выдвигающихся кассет с увлажнительными губками |  |  |
|  | Легко вынимающиеся и автоклавируемые губки системы увлажнения |  |  |
|  | Разъем для подвода кислорода |  |  |
|  | Концентрация кислорода внутри инкубатора при скорости подачи 2-8 л/мин: 25 - 60% |  |  |
|  | Микропроцессорный блок с осуществлением программ автодиагностики |  |  |
|  | Время прогрева от температуры 24°С до Зб°С, согласно ШС 601/ часть 2 - не более 45 минут |  |  |
|  | Время непрерывной работы - без ограничений |  |  |
|  | Уровень шума не более 48 децибелл |  |  |
|  | Приток воздуха: 25 л/мин (со сменным воздушным фильтром) |  |  |
|  | Рециркуляция воздуха: 250 л/мин |  |  |
|  | Скорость воздушного потока над матрасиком: не более 0,1 м/сек |  |  |
|  | Максимальная концентрация СО2 внутри инкубатора: не более 0,3% |  |  |

|  | Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размер пор не более 0, 5 мкн, уровень фильтрации 99% |  |  |
|  | Относительная влажность: 70 - 75% на расстоянии 10 см от центра матраса |  |  |
|  | Размеры инкубатора: 94 х 55 х 136 см |  |  |
|  | Общий вес: 83 кг (100 кг с электрической регулировкой высоты) |  |  |
|  | Возможность электрической регулировки высоты инкубатора (опция) |  |  |
|  | Диапазон электрической регулировки высоты: 20 см |  |  |
|  | Минимальная высота (при электрическом контроле высоты): 132,5 см |  |  |
|  | Максимальная высота (при электрическом контроле высоты): 152,5 см |  |  |
|  | Минимальная высота матрасика (при электрическом контроле высоты): 94 см |  |  |
|  | Максимальная высота матрасика (при электрическом контроле высоты): 1 14 см |  |  |
|  | Расстояние между матрацем и колпаком инкубатора: 37 см |  |  |
|  | Размер откидываемой передней дверцы: 24,5 х 94,0 см |  |  |
|  | Клиренс: 13 см |  |  |
|  | Потребляемая мощность: 440 Ватт |  |  |
|  | Электрические предохранители: 2x3,15 А |  |  |
|  | Класс защиты - 1, уровень защиты - тип В |  |  |
|  | Условия работы: 20 - 30°С, 30 - 75% относительной влажности |  |  |
|  | Регулируемые параметры/настройки |  |  |
|  | Микропроцессорный контроль температуры воздуха 27 - 37°С |  |  |
|  | Отображение параметров на дисплее инкубатора: |  |  |
|  | Температура воздуха установленная оог |  |  |
|  | Температура воздуха измеряемая ^ ^ |  |  |
|  | Точность измерения: ± 0,2°С |  |  |
|  | Разрешение: 0,1 °С |  |  |
|  | Сигналы тревоги: |  |  |
|  | Нарушения электроснабжения (отсутствие электропитания, нерабочий предохранитель, нерабочий аккумулятор, низкий заряд аккумулятора) |  |  |
|  | Прекращение подачи свежего воздуха в инкубатор |  |  |
|  | Повреждение вентилятора |  |  |
|  | Индикация подачи кислорода в инкубатор |  |  |
|  | Не достигнута установленная температура воздуха в течение 30 минут |  |  |
|  | Отклонение от установленной температуры (> +2,0° / -3,0°С) |  |  |
|  | Критически высокая температура в инкубаторе (более 40°С) с автоматическим отключением |  |  |
|  | Повреждение воздушного датчика температуры |  |  |
|  | Нарушение процедуры самодиагностики |  |  |
|  | Соответствие сертификатам: |  |  |
|  | СЕ 0123, в соответствии с МОО 93/42 ЕЕС |  |  |
| 3 | Возможность комплектации дополнительными принадлежностями |  |  |
|  | Инфузионная стойка (опция) |  |  |
|  | Полка для мониторов и принадлежностей с креплением к инфузионной стойке (опция) |  |  |
|  | Рельс для дополнительного оборудования с креплением к инфузионной стойке (опция) |  |  |
|  | Съемные и легко обрабатываемые двойные стенки (опция) |  |  |
|  | Система кислородной терапии, состоящая из: кислородный флоуметр (дозиметр), увлажнитель кислорода без подогрева, эжекционный аспиратор, шланг кислородный высокого давления (опция) |  |  |
|  | Кислородная головная палатка (опция) |  |  |
| 4 | Расходные материалы |  |  |
|  | Воздушные бактериальные фильтры, комплект 50 шт. 4 шт |  |  |
|  | Расходные материалы для системы увлажнения (губки), комплект 10 шт. 2 шт |  |  |
| 5 | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |

|  | Предоставление копий документов по регистрации и сертификации аппарата в Минздраве РФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя |  |  |
|  | Предоставление сервисного сертификата инженера об обучении на заводе-производителе |  |  |
|  | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года |  |  |

; ^.^М7-Х?у

«УТВЕРЖДАЮ Главный   врач   ВМУЗ   Родильного   дома   №

С.М.Гасиев »      05   2°°&г

Электроотсос

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Соответствие

Да       Нет

Предназначение и общая характеристика оборудования

Комплект оборудования предназначен для проведения вакуум-экстракции при родах, а также для аспирации секрета из дыхательных путей у новорожденных, в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

|  | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующий сертификат МЗ РФ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Нг, 220-230 V |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
|  | Аспиратор - базовый модуль |  |  |
|  | Бесшумный агрегат пистонного типа производительностью 30 л/мин со специальной изоляцией (для работы в условиях операционной), в жестком корпусе, с двойной электрозащитой |  |  |
|  | Включает: |  |  |
|  | Базовый модуль с ручкой, рельсом для крепления дополнительных принадлежностей, встроенным вакуум-метром и вакуумным регулятором, а также кнопкой О"М/ОРР |  |  |
|  | Не требующий технического обслуживания стеклянный цилиндр и поршень |  |  |
|  | Мобильная стойка на 4-х колесах (2 с блокировкой) |  |  |
|  | Гидрофобный бактериальный фильтр |  |  |
|  | Трубка с двумя угловыми коннекторами, длина 0,5 м (для соединения отсоса и сосуда) |  |  |
|  | Сосуд для аспирата, емкость 2 л, пластиковый, автоклавируемый с креплением на боковой рельс аспиратора |  |  |
|  | Крышка сосуда для аспирата с устройством предотвращения от перелива |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Диапазон регулировки разряжения с индикацией на вакуумметре: от 75 до 640 мм Н^ |  |  |
|  | Создаваемое разрежение: до 85 кПа (640 мм рт ст) |  |  |
|  | Производительность до 30 л/мин, устанавливаемая посредством вакуумного регулятора |  |  |
|  | Общие параметры: |  |  |
|  | Номинальная мощность: 0,45 А, 100 Вт |  |  |
|  | Размеры: 1000 мм х 470 мм х 680 мм |  |  |
|  | Вес: 21 кг ( с мобильной стойкой) |  |  |
|  | Соответствие стандартам и сертификатам: |  |  |
|  | МОО 93/42 ЕЕС, ЕК 60601-1, ЕN 60601-1-2, ЕК 10079-1, 18О 9001, УЕ2601-1 |  |  |

| 3 | Принадлежности |
| --- | --- |
|  | Сосуд 2-х литровый, градуированный ТРХ - 1 шт. |
|  | Крышка с ручкой и устройством для предохранения от перелива - 1шт. |
|  | Силиконовая автоклавируемая трубка с одним угловым коннектором, диаметр 7/13 мм -шт. |
|  | Ножной вакуумный регулятор - 1 шт. |
|  | Силиконовая автоклавируемая трубка с одним угловым коннектором, |

|  | диаметр 7/13 мм, длина 1,7 м - 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |
|  | Предоставление копий документов по регистрации и сертификации аппарата в Минздраве РФ |  |  |
|  | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя |  |  |
|  | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок. |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года |  |  |
|  | Гарантийное письмо, подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в постгарантийный период. |  |  |

/Ч'

Главны

«УТВЕРЖДАЮ»

ч ВМУЗ Родильного дома №2
СМ. Гасиева
?;	2008г.

Лампа для проведения фототерапии

| № | ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Соответстви |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не |
| 1 | Общая характеристика оборудования |  |  |
|  | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификат МЗ РФ и санитарно - гигиенический сертификат. |  |  |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Нг, 220-230 V |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
|  | 4 флуоресцентных лампы голубого света (435 нм) мощностью 18 Вт |  |  |
|  | 2 флуоресцентных лампы дневного света мощностью 18 Вт |  |  |
|  | Срок работы ламп: 2000 часов |  |  |
|  | Защитный кожух для ламп |  |  |
|  | Переключатель белый/голубой свет |  |  |
|  | Таймер с установкой нуля (терапевтический) |  |  |
|  | Таймер общего времени работы: 0 - 99999 часов |  |  |
|  | Мобильная стойка на 3 антистатических колесах (2 с блокировкой) |  |  |
|  | Регулируемая высота, наличие |  |  |
|  | Угол поворота: 180°, не менее |  |  |
|  | Освещенность (в диапазоне 400 - 500 нм, на расстоянии 450 мм от лампы): |  |  |
|  | 4 голубых лампы + 2 белых: 16,50 Вт/м2 |  |  |
|  | 6 голубых ламп: 18,90 Вт/м |  |  |
|  | Площадь освещения на расстоянии 45 см: 30 х 60 см |  |  |
|  | Размер лампового блока: 47 х 40 х 9 см |  |  |
|  | Высота (от нижнего края модуля): 1 15 - 155 см |  |  |
|  | Высота основания: 7,5 см |  |  |
|  | Вес: 17,8 кг (с мобильным основанием) |  |  |
|  | Потребляемая мощность: 180 Вт, не более |  |  |
|  | Класс защиты: I, уровень защиты: тип В |  |  |
|  | Классификация согласно МВО 93/42: класс 2А |  |  |
|  | Соответствие стандарту: СЕ 0123, в соответствии с МВО 93/42 ЕЕС |  |  |
|  | Соответствие спецификациям: ЕN 60601-1, ЕК 60601-1-2, ЕК 60601-2-50 |  |  |
|  | Наличие комплекта запасных ламп |  |  |
| о .) | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |
|  | Предоставление копий документов по регистрации и сертификации аппарата в Минздраве РФ |  |  |
|  | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя |  |  |
|  | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года |  |  |
|  | Гарантийное письмо, подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в постгарантийный период |  |  |

Источник лучистого тепла на мобильной стойке

№

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Соответст
вне

Предназначение и общая характеристика оборудования

Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных.

|  | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификат МЗ РФ и санитарно - гигиенический сертификат. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Нг, 220-230 V |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
|  | Модель: |  |  |
|  | Фирма-производитель: |  |  |
|  | Страна происхождения: |  |  |
|  | Общая характеристика открытой реанимационной системы |  |  |
|  | Мобильное основание: |  |  |
|  | На 4-х антистатических колесах с антистатическим покрытием (2 с блокировкой) |  |  |
|  | Керамический нагреватель: |  |  |
|  | Наличие поворотного устройства вокруг вертикальной оси с углом поворота ± 60° |  |  |
|  | Интенсивность нагрева: 2 х 325 Вт |  |  |
|  | Мощность излучения ТЯ (800 - 12000 нм): 17,6 мкВ/см2 |  |  |
|  | Мощность излучения 1КА (800 - 1400 нм): 0,007 мкВ/см2 |  |  |
|  | Время прогрева согласно 1ЕС - 45 минут |  |  |
|  | Встроенная низковольтовая лампа местного освещения до 1000 люкс, 12 В, 50 Вт, 40° |  |  |
|  | Двухцветный индикатор мощности нагрева |  |  |
|  | Наличие защитной сетки, предупреждающей касание медицинским персоналом нагревательного элемента |  |  |
|  | Контрольный блок: |  |  |
|  | Ручной контроль мощности нагрева |  |  |
|  | Регулировка нагрева в ручном режиме в диапазоне 50 - 100% (6 положений) |  |  |
|  | Сигналы тревоги: |  |  |
|  | Нарушение электроснабжения |  |  |
|  | Высокая температура (мощность нагрева более 50% в течение более 15 минут) |  |  |
|  | Громкость сигнала тревоги: 70 ДБелл (на расстоянии 3 м) |  |  |
|  | Общие параметры: |  |  |
|  | Класс защиты: I, уровень защиты : тип В |  |  |
|  | Размер нагревателя: 25 х 71 х 80 см, вес 7,8 кг |  |  |
|  | Размер мобильного основания: 70 - 10 - 60 см |  |  |
|  | Высота общая (регулируемая): 152 - 157 - 162 - 167 см |  |  |
|  | Масса: 27 кг |  |  |
|  | Минимально допустимое расстояние до ребенка: 66 см |  |  |
|  | Клиренс: 16 см |  |  |
|  | Потребление энергии: 980 ВА |  |  |
|  | Условия внешней среды: 18 - 30°С, 30 - 75% относительной влажности |  |  |
|  | Соответствие стандартам: |  |  |
|  | СЕ 0123, в соответствии с МВБ 93/42 ЕЕС |  |  |
| 4 | Дополнительные условия: |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |
|  | Предоставление копий документов по регистрации и сертификации аппарата в Минздраве РФ |  |  |
|  | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя |  |  |
|  | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года |  |  |
|  | Гарантийное письмо, подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в постгарантийный период |  |  |

г

« Утверждаю»

Главный врач Родильного дома № 2 С .М.  Гасиева 2008 г.

Стерилизатор паровой ГК-100-5.(микропроцессор, принтер)

| № | Параметры | Требовани я техническо го задания | Соот ветст вие требо | Примеча ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор паровой ГК- 100-5 | Наличие | Да |  |
|  | Общая характеристика |  |  |  |
| 1.1 | Стерилизатор паровой ГК- 100-5 для проведения автоклавирования мягкого инвентаря | Наличие | Да |  |
|  | Технические данные |  |  |  |
| 1.2 | Световая и звуковая индикация этапов стерилизации | Наличие | Да |  |
| 1.3 | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов менее 1 % , что соответствует мировым стандартам | Наличие | Да |  |
| 1.4 | Для удобства пользования крышка стерилизационной камеры оснащена одним винтом и открывается в сторону | Наличие | Да |  |
| 1.5 | Микропроцессорное автоматическое управление дублируется ручным дистанционным управлением (выносной пульт) | Наличие | Да |  |
| .6 | Залив очищенной воды в парогенератор осуществляется через воронку водоуказательной колонки | Наличие | Да |  |
| 1.7 | Имеет жестко заданный режим стерилизации и свободно программируемый в диапазонах: температуры стерилизации от 121°С до 126°С время стерилизации от Юмин. до 20 мин. | Наличие | Да |  |

Характеристики ГК-100-5

| 1.8 | Объем стерилизационной камеры, дм 100 | Наличие | Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Диаметр стерилизационной камеры, мм 400 | Наличие | Да |  |
| 1.10 | Номинальная мощность, кВт: 14 | Наличие | Да |  |

| 1 . 1 1 | Напряжение, В: 380 | Наличие | Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Высота стерилизатора, мм 1500 | Наличие | Да |  |
| 1.13 | Ширина стерилизатора, мм 604 | Наличие | Да |  |
| .14 | Длина стерилизатора, мм 1170 | Наличие | Да |  |
| 1.15 | Масса, кг 2 12,5 | Наличие | Да |  |
| 1.16 | Остаточная влажность текстильных материалов: менее 1 % | Наличие | Да |  |
| 1.17 | Режимы стерилизации | Наличие | Да |  |

|  | 1 режим (1 С -мин.) 0,2 |  | Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа 134-5 |  |  |  |
|  | Свободно |  |  |  |
|  | программируемый: |  |  |  |
|  | 121-126-10-20 |  |  |  |